## 재작업 일지 (hidden)
재작업 일지 | [5 empty] | 작성 | 검토 | 승인
Po. TMDHTK25K_R-001
제품명 |  | 기존 SN |  |  | 변경수량 |  | 변경 지시일
|  | 변경 SN |  |  | 작업자 |  | 변경 완료일
재작업 사유 |  |  |  | 발생 / 발견 공정
재작업 내용 |  |  |  | 교체 부품 내역
동작 테스트 | 출력 검사 | P | F
| 압력 검사 | P | F
| 가스 누출 검사 | P | F
특이사항

## 생산일지 본체 01월 (hidden)
[9 empty] | 2월 |  |  |  | 01월
생산일지 | [5 empty] | 작성 | 검토 | 승인 | Po | 생산지시일 | 반제품Sn | 수량 | Po | 생산지시일 | 반제품Sn | 수량
[9 empty] | TM25B-001 | 250210 | TMDT25B-051 | 1 | XM26A-001 | 2026-01-12 | XMT26A-001~005 | 5
[9 empty] | TM25B-002 | 250210 | TMDT25B-052~053 | 2 | XM26A-002 | 2026-01-13 | XMT26A-006~010 | 5
[9 empty] | TM25B-003 | 250211 | TMDT25B-054~055 | 2 | XM26A-003 | 2026-01-14 | XMT26A-011~015 | 5
Po. | XM26A-005 | [7 empty] | TM25B-004 | 250213 | TMDT25B-056~058 | 3 | XM26A-004 | 2026-01-15 | XMT26A-016~020 | 5
제품명 | XTHERMA |  | 모델명 | XTHERMA | 계획수량 | 5 | 생산지시일 | 2026-01-16 | TM25B-005 | 250214 | TMDT25B-059~061 | 3 | XM26A-005 | 2026-01-16 | XMT26A-021~025 | 5
|  |  | 반제품 SN | XMT26A-021~025 | 생산수량 |  |  |  | TM25B-006 | 250215 | TMDT25B-062~064 | 3
[9 empty] | TM25B-007 | 250218 |  | 1
구분 | 항목 |  |  | 설비/작업조건 | 작업수량 | 작업시작일 | 작업완료일 | 담당자 | TM25B-008 | 250218 |  | 1
조립 | A-1 | 쿨링시스템 |  | 쿨링지그/작업표준서 |  |  |  |  | TM25B-009 | 250218 | TMDT25B-065~067 | 3
조립 | A-2 | Bottom+Body+SMPS |  | 작업표준서 |  |  |  |  | TM25B-010 | 250219 | TMDT25B-068~070 | 3
조립 | A-3 | M/B |  | 작업표준서 |  |  |  |  | TM25B-011 | 250220 | TMDT25B-071~074 | 4
조립 | A-4 | LCD+Front Cover |  | 작업표준서 |  |  |  |  | TM25B-012 | 250221 | TMDT25B-075~078 | 4
검사 | B-1 | 1차 공정검사 |  | 데모용 핸드피스/본체 |  |  |  |  | TM25B-013 | 250222 | TMDT25B-079~082 | 4
검사 | B-2 | 1-2차 공정검사 |  | 데모용 핸드피스/본체
검사 | C-1 | 에이징 |  | 상온 12시간 |  |  |  |  | TM25B-014 | 250224 | TMDT25B-083~086 | 4
검사 | D-1 | 2차 공정검사 |  | 외관, S/W, UDI등 라벨 |  |  |  |  | TM25B-015 | 250225 | TMDT25B-087~090 | 4
포장 | E-1 | 포장 |  | 작업표준서 |  |  |  |  | XM25B-016 | 250226 |  | 1
TM25B-017
특이사항 | [8 empty] | TM25B-018
TM25B-019
TM25B-020
TM25B-021
TM25B-022

## (Rev.4)10THERMA본체_공정검사 성적서 (hidden)
10THERMA 본체 공정검사 성적서 10THERMA Body Process Inspection Report | [13 empty] | 작 성 |  | 검 토 |  | 승 인
[14 empty] | / / |  | / / |  | / /
◆ TMD/TMI/TBD/TBI/XM HT26 -
PCB Ver | Main |  |  |  | 핸드피스 Handpiece | S/N |  |  |  | 향지 Country of Destination |  |  | UDI
| Sub |  |  |  |  | F/W | [6 empty] | (01)
| LCD Board |  |  |  | UI | [7 empty] | (11)
| Power Relay | [11 empty] | (21)
◆ Assembly
공정구분 Process classification | 제조 lot Manufacturing lot |  | 품번코드 Product Code |  | 품명 Product Name |  | 자재 Lot no. Material Lot no. |  |  |  | 작업일 working day |  |  | 작업자 Worker |  |  | 비고 Note
A-1 |  |  | C-10TH-N-MANIFOLDASSY |  | Manifold Ass'y
|  |  | E-10TH-N-SS1HN |  | 센서 1 HARNESS
|  |  | E-10TH-N-SS2HN |  | 센서 2 HARNESS
|  |  | E-10TH-N-SS3HN |  | 센서 3 HARNESS
|  |  | E-10TH-N-SS4HN |  | 센서 4 HARNESS
A-2 |  |  | C-10TH-N-SMPS |  | SMPS
|  |  | C-10TH-N-ACRELAYBDM |  | AC_RELAY Board
|  |  | C-10TH-N-FEEDCONBDM |  | FEED_CON_B/D_MODULE
|  |  | C-10TH-N-LCDBDM |  | LCD Board
|  |  | E-10TH-N-SUBBDM |  | SUB Board
A-3 |  |  | E-10TH-N-RFGM |  | MAIN Board
A-4 |  |  | C-10TH-N-104INCHLCD |  | LCD
|  |  | C-10TH-N-LCDSUBBDM |  | LCD_SUB Board
|  |  | E-10TH-N-SS9HN |  | 센서 9 HARNESS
◆생산 장비/설비 파라미터 확인 Check production equipment/equipment parameters
구분 Classification | 적용 공정 항목 Application Process Item |  |  | 장비 및 설비명 Equipment and Equipment Name | 관리번호 Management number |  | 파라미터값 Parameter value | 단위 Unit | 사용장비 관리번호 Use Equipment Management Number |  |  | 확인값 Checked value |  | 확인일자 Checked Date |  | 작업자 Worker |  | 비고 Note
A4 | Top Cover 조립 | Magnet Plate 조립 |  | 토크 드라이버 | TT-P-088 TT-P-093 |  | 2.4 | kgf.㎝
Top Cover 에 Main PCB Hinge 조립
A1 | ON_OFF밸브 조립 | ON/OFF Valve 완조립 |  | 토크 드라이버 | TT-P-033 TT-P-034 TT-P-035 TT-P-036 TT-P-156 TT-P-157 |  | 7.5 | kgf.㎝
| 가스카트리지 조립 | 가스아답터1, 가스아답터2 체결.
| 쿨링시스템 조립 | Manifold Ass'y, Cooling Bracket 완조립
Cooling Bracket 에 가스아답터 조립
카트 ASS'Y 조립
A2 | Bottom Cover, PCB 조립 | 전원플러그 및 AC방전저항 체결 |  |  |  |  | 7.5
12VDC Power Relay , AC_RELAY_B/D_MODULE 체결.
Power Cover 조립
FEED_CON_B/D_MODULE 조립
LCD_B/D MODULE 조립
|  | HOSE 체결 |  |  |  |  | 6
|  | 아이솔레이션, FEED_CON_B/D_MODULE 조립 |  |  |  |  | 7.5
|  | FEED_CON_B/D_MODULE 조립 |  |  |  |  | 7.5
| SMPS 조립 | 5번_SMPS+MAIN RPG(SMPS2 U2) Wire 조립 |  |  |  |  | 7.5
SMPS Bracket에 SMPS A'SSY 조립.
A3 | Main PCB Sub작업_쿨링시스템 조립 | 방열판 2, 방열판3 조립 |  |  |  |  | 7.5
방열판1, 방열판 2, 방열판3 조립
Main PCB Bracket 조립 1
Main PCB Bracket 조립 2
스피커 조립
FAN 조립
A4 | Top Cover 조립 | Top Door Hinge 조립 |  | 토크 드라이버 | TT-P-033 TT-P-034 TT-P-035 TT-P-036 TT-P-156 TT-P-157 |  | 7.5 | kgf.㎝
| LCD 조립 | LCD_SUB_B/D_MODULE 조립 |  |  |  |  | 7.5
Back LCD Cover 조립
| Hanger 조립 | 센서 9 HARNESS 조립 |  |  |  |  | 7.5
Front Connector Plate 조립
Hanger 조립 1
Hanger 조립 2
| Body Frame 조립 | Body Frame 에 프런트 커버 + LCD Ass'y 조립 |  |  |  |  | 7.5
|  | Front Cover 에 Back LCD Cover 조립 |  |  |  |  | 6
|  | Front Cover 조립 |  |  |  |  | 7.5
A2 | Bottom Cover, PCB 조립 | Bracket Bottom AL에 Bracket Bottom Press 조립 |  | 토크 드라이버 | TT-P-009 TT-P-029 TT-P-030 TT-P-031 TT-P-032 |  | 17.5 | kgf.㎝
Body Frame 체결
|  | EMI FILTER 조립 |  |  |  |  | 12
와이어체결
| SMPS조립 | 바리스터, 릴레이 체결 와이어 조립 |  |  |  |  | 12
더미제거, 접지Wire 조립
7번_SMPS+MAIN RPG(SMPS1 U1) 조립.
파워릴레이 + SMPS 10 HARNESS 조립
SMPS 6, 10 HARNESS+Water Guide 조립
A3 | Main PCB Sub작업 쿨링시스템 조립 | 쿨링시스템 + Body Frame 조립 |  |  |  |  | 12
자석, 힌지 조립
Main PCB Bracket을 Body Frame에 조립
A4 | LCD 조립 | Back LCD Cover 조립 |  |  |  |  | 17.5
| Front Cover 조립 | 프런트커버 에 Hanger 조립품 조립.
접지선 Body Frame 조립
B2 | 최종조립 | Side Cover L 조립 |  |  |  |  | 17.5
Side Cover R 조립
A1 | ON_OFF 밸브조립 | D/Union Tee(Set)T자 조립 |  | 디지털렌치 헤드교환형 | TT-P-076 TT-P-077 TT-P-134 TT-P-135 |  | 1.5 | N.m
ON_OFF밸브조립
| 가스카트리지 조립 | 가스아답터 소음기 체결 및 높이 검사 |  |  |  |  | 1.5
|  | 부품체결(필터, 오링, 아답터) |  |  |  |  | 3
|  | 센서 2 HARNESS 조립 |  |  |  |  | 8
| 쿨링시스템 조립 | 레벨센서스위치 조인트 조립 |  |  |  |  | 11
|  | Water Hammer 조립 |  |  |  |  | 13
|  | Vent Relief Valve 조립 |  |  |  |  | 5
|  | 압력센서 Ass'y 조립 |  |  |  |  | 6
|  | D/SAE Male Connector 1/8, 레벨스위치 Ass'y 조립 | D/SAE Male Connector 1/8 |  |  |  | 4
|  |  | 센서 1 HARNESS |  |  |  | 11
|  | D/SAE Male Connector 1/4 조립 |  |  |  |  | 4
|  | Quick Valve Body (CPC) 조립 | Tube Connector 1/8 |  |  |  | 1.5
|  |  | Quick Valve Body (CPC) |  |  |  | 3
A2 | Bottom Cover, PCB 조립 | Power Cover 조립 |  |  |  |  | 1.5
A3 | Main PCB Sub작업_쿨링 시스템 조립 | On Off Valve Body Frame 조립 |  |  |  |  | 3
|  | ON OFF Valve 방향 D/Union Tee 조립 |  |  |  |  | 1.5
A4 | Hanger 조립 | PFA Tube 1/8 조립 |  |  |  |  | 1.5
Front Connector Plate 조립
◆검사항목 Inspection Items
번호 No | 공정명 Process Name | 항목 Inspection item | 검사방법 Inspection method |  | 검사 기준 Inspection criteria |  | 검사장비 Inspection equipment | 측청값 Measurement Values | 판정 Judgment |  | 검사일 Inspection Date |  |  |  |  | 검사자 Inspector |  | 비고 Note
1 | 공정검사 | Leak Test | Leak test 에어피팅 스위치 on 하여 디지털압력센서 수치가 변화가 없을것 |  | 8.0 Bar~8.6 Bar |  | 쿨링시스템 지그 |  | P | F
2 |  | Relief Valve | Relief Valve 에어피팅 스위치 on 하여 디지털압력센서 수치가 기준값 내에서 움직여야 한다. |  | 8.68 Bar~10.4 Bar |  | 쿨링시스템 지그 |  | P | F
1 | 워터해머 세척 | 이물질 확인 | 워터해머를 흔들어 내부에서 이물질이 나오는지 확인 |  | 알콜 및 이물질 없을 것 |  | 육안 |  | P | F
1 | Temp_Cart Test | MAIN 버전 확인 | About 버튼 눌러서 System Information 진입하여 MAIN 버전 확인 |  | 22T3 버전 확인 |  | 육안 |  | P | F
2 |  | 가스캔 캘리브레이션 값 확인 | RF_GENERATOR_MODULE 의 J38번에 프로그램키트 연결, 가스캔 장착후 확인 |  | 0.935 |  | 육안 |  | P | F
3 |  | 온도확인 | 쿨링시스템 Cart에 온도센서 부착, Sensing Value 진입하여 TEMP_CART 온도 점검 |  | 50℃ 까지 |  | GL840 |  | P | F
4 |  | 온도편차 | GL840(데이터로거)측정값 과 장비의 측정값 비교 |  | 편차 ±3℃ |  | GL840 |  | P | F
5 |  | Face Tip 임피던스 | RF_GENERATOR_MODULE 의 J38번에 프로그램 키트 연결, CAL JIG 연결 FACE TIP 임피던스 값 확인 |  | 850 이하 |  | 육안 |  | P | F
6 |  | Eye Tip 임피던스 | 위의 상태 유지 상태에서 CAL JIG 제거, Eye Tip 장착 리턴패드 연결 후 임피던스 값 확인 |  | 1050 이하 |  | 육안 |  | P | F
7 |  | 가스캔 인식 | POWER 스위치 눌러서 장비에 전원 들어오면 가스카트리지에 가스캔 장착 |  | E001-Gas not dected Please install cooling gas 문구 약 3초후 OFF 확인. |  | 육안 |  | P | F
8 |  | 조립상태 | 육안검사 |  | 스크래치, 형상 변형, 오염, GAP 없을 것 |  | 육안 |  | P | F
9 |  | 10.4인치 LCD LCD 명판 | 육안검사 |  | 스크라치, 이물 없을것 |  | 육안 |  | P | F
10 |  | LCD 케이블 | 육안검사 |  | LCD 케이블류 역삽 및 미삽 없을것 |  | 육안 |  | P | F
11 |  | Front Cover Bottom Cover | 육안검사 |  | 스크라치, 접지 라벨 부착 되어 있을것 |  | 육안 |  | P | F
12 |  | 스크류 체결상태 | 육안검사 |  | 미삽, 오삽, 마모 없을것 |  | 육안 |  | P | F
13 |  | Top Door | 동작검사 |  | 눌렀을때 올라오고, 눌렀을때 자석에 붙어 있어됨 |  | 육안 |  | P | F
14 |  | 본체케이블 | 육안검사 |  | 케이블류 정리 되어 있을것 |  | 육안 |  | P | F
15 |  | 소음 | 육안검사 |  | 이동시 이상 소음이 없을것. |  | 육안 |  | P | F
16 |  | MAIN PCB LED1, 3 동작 | 동작검사 |  | push button 눌러서 가스제거시 LED 1, 3 소등 확인 |  | 육안 |  | P | F
17 |  | 핸드피스 연결 | About 버튼 눌러서 System Information 진입하여 Handpiece 버전 확인 |  | 핸드피스 장착시 정상 동작 |  | 육안 |  | P | F
1 | 펌웨어설치 | 펌웨어설치 | USB 본체에 장착후 설치 |  | MAIN, Sub, Handpiece, LCD Board, Power Relay, UI 설치 |  | 육안 |  | P | F
1 | 공정검사 | LCD 동작 | POWER 스위치 눌러서 장비에 전원이인가 되어 LCD 화면이 부팅 될때 확인하다. |  | LCD이물, 화면 노이즈, 불량화소, ①스피커 사운드, ②로고, ③로딩 화면, ④메인화면 순으로 동작. |  | 육안 |  | P | F
2 |  | 스피커 동작 | MAIM VOLUME/Trearment Volume 동작 |  | 스피커 잡음, 떨림 없을것 |  | 육안 |  | P | F
3 |  | ON/OFF밸브 | push button actuator 1회 누른다. |  | push button actuator 눌렀을때 Bottom Cover 밑으로 가스 분사 |  | 육안 |  | P | F
4 |  | 핸드피스 가스배출 | TIP 없는 상태 에서 핸드피스을 본체에 장착하여 가스배출. |  | 우측상단 ①톱니바퀴 터치, ②TIP SUMMARY, ③COOLING TEST, ④ START 순으로 터치하여 가스 배출 확인 한다. |  | 육안 |  | P | F
5 |  | TIP 인식 | 핸드피스에 TIP 장착 |  | 본체 화면 우측 상단에 TIP 이미지 나타나는지 확인 |  | 육안 |  | P | F
6 |  | TIP_TEMP 0 | USB장착, LCD화면에 USB 이미지 나오면 좌측상단 손으로 터치후, 1,4,7 입력하여 TIP 온도 확인한다. |  | TIP_TEMP 0, 1, 2, 3 값 10℃ ~ 30℃ |  | 육안 |  | P | F
|  | TIP_TEMP 1 | [6 empty] | P | F
|  | TIP_TEMP 2 | [6 empty] | P | F
|  | TIP_TEMP 3 | [6 empty] | P | F
7 |  | 리턴패드 | 출력지그에 리턴패드 클립 연결하지 않은 상태로 임피던스 매칭 |  | 리턴패드 연결하지 않고 임피던스 매칭시, E004 CODE 확인 |  | 육안 |  | P | F
8 |  | +,-,진동 버튼 | 핸드피스 +,- 버튼 동작 |  | +,-, 진동 버튼 눌렀을때 정상 작동 할 것 |  | 육안 |  | P | F
9 |  | 진동모드 VIBRATION | 핸드피스 TIP 연결후 본체 화면 톱니바퀴 터치, VIBRATION, +, - 로 진동세기 셋팅 하여 검사한다. |  | LOW, MID, HIGH 셋팅후 진동세기 정상 확인 |  | 육안 |  | P | F
10 |  | 가스캔 인식 | POWER 스위치 눌러서 장비에 전원 들어오면 가스카트리지에 가스캔 장착 |  | E001-Gas not dected Please install cooling gas 문구 약 3초후 OFF 확인. |  | 육안 |  | P | F
11 |  | 메인보드 온도 | USB장착, LCD화면에 USB 이미지 나오면 좌측상단 손으로 터치후, 1,4,7 입력하여 HS_TEMP 온도 확인한다. |  | HS_TEMP 확인 0℃ ~ 30℃ |  | 육안 |  | P | F
12 | 공정검사 | 압력값 EYE 0.25cm2 (TMET0.25) | 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 Eye TIP장착. TIP_PRESSURE 표시 값 |  | -2 ~ 0 |  | 육안 |  | P | F
|  |  | 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 Eye TIP장착. TIP_INIT_PRESS 표시값 |  | 14 ~ 16 |  | 육안 |  | P | F
|  |  | 전자저울에 팁 올려놓은 상태에서 띠릭 소리가 울렀을때의 저울 표시 무게값 측정 |  | 110g ~130g |  | CK2000 또는 WZ-2D |  | P | F
13 |  | 압력값 FACE 5cm2 (TMFT5.0) | 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 FACE TIP장착. TIP_PRESSURE 표시값 |  | -4 ~ 0 |  | 육안 |  | P | F
|  |  | 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 FACE TIP장착. TIP_INIT_PRESS 표시 값 |  | 36 ~ 42 |  | 육안 |  | P | F
|  |  | 전자저울에 팁 올려놓은 상태에서 띠릭 소리가 울렀을때의 저울 표시 무게값측정 |  | 380g ~500g |  | CK2000 또는 WZ-2D |  | P | F
14 |  | 압력값 BODY 20cm2 (TMBT20.0) | 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 BODY TIP 장착. TIP_PRESSURE 표시 값 |  | -8 ~ 0 |  | 육안 |  | P | F
|  |  | 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 BODY TIP장착. TIP_INIT_PRESS 표시 값 |  | 40 ~ 45 |  | 육안 |  | P | F
|  |  | 전자저울에 팁 올려놓은 상태에서 띠릭 소리가 울렀을때의 저울 표시 무게값 측정 |  | 480g ~ 580g |  | CK2000 또는 WZ-2D |  | P | F
15 |  | 출력값 | 출력 레벨 (Level) |  | 출력 값(J) (레벨별±20%) {제품표준서 [TT-DMR-003]기준}
|  |  | 0.5 |  | 25.50 ~ 34.50 |  | 정격부하 저항(200Ω) |  | P | F
|  |  | 1 |  | 34.68 ~ 46.92 |  |  |  | P | F
|  |  | 2 |  | 56.10 ~ 75.90 |  |  |  | P | F
|  |  | 3 |  | 75.48 ~ 102.12 |  |  |  | P | F
|  |  | 4 |  | 97.92 ~ 132.48 |  |  |  | P | F
|  |  | 5 |  | 121.38 ~ 164.22 |  |  |  | P | F
|  |  | 6 |  | 142.80 ~ 193.20 |  |  |  | P | F
|  |  | 7 |  | 175.44 ~ 237.36 |  |  |  | P | F
|  |  | 8 |  | 208.08 ~ 281.52 |  |  |  | P | F
|  |  | 9 |  | 241.74 ~ 327.06 |  |  |  | P | F | [7 empty] | 50샷 연속 출력
16 |  | 임피던스 | FACE TIP(TMFT5.0)으로 지점토 LEVEL 3 / COOLING 7샷100회 |  | FACE TIP(TMFT5.0)으로 지점토 LEVEL 3 / COOLING 7샷100회 |  | 육안 |  | P | F
17 |  | 샷 카운트 | LCD 화면 우측 하단에 샷 카운트 되고 있는지 확인. |  | -1씩 차감 100샷 사용 100/900 표시 |  | 육안 |  | P | F
18 |  | IMPEDANCE | USB장착, LCD화면에 USB 이미지 나오면 좌측상단 손으로 터치후, 1,4,7 입력하여 우측하단의 IMPEDANCE 확인한다. |  | IMPEDANCE 8~10 |  | 육안 |  | P | F
19 |  | TEMP_CART | IMPEDANCE 검사방법 유지상태에서 TEMP_CART 확인 |  | TEMP_CART 45도 이상 올라가는 지 확인 |  | 육안 |  | P | F
20 |  | 풋 스위치 동작 | 본체의 풋 스위치 콘넥터에 풋 스위치 연결하여 샷 동작확인 |  | 샷 동작시 정상 동작 할것 |  | 육안 |  | P | F
21 |  | 가스누출 소리 | 가스카트리지에 가스캔 장착 |  | 가스세는 소리 없을것 |  | 육안 |  | P | F
22 |  | 쿨링가스검사 | 에이징전 무게 측정, 에이징후 무게 측정 |  | 전후 무게의 차이 -20g이내 |  | CK2000 또는 WZ-2D |  | P | F
23 |  | Serial Number | USB장착, LCD화면에 USB 이미지 나오면 좌측상단 손으로 터치후, 4,5,6 입력하여 Now Serial Number 14자리 입력 |  | Now Serial Number 14자리 입력후 ENTER 정상적으로 입력이 되어야 한다. |  | 육안 |  | P | F
24 |  | BACK COVER 외관 | BACK COVER 외관검사 |  | 스크래치,형상 이상, 오염, GAP 없을 것 |  | 육안 |  | P | F
25 |  | 라벨 | BACK COVER 에 라벨 부착상태 점검 |  | UDI라벨, 풋스위치 스티커, 전원스티커 부착되어 있을것 |  | 육안 |  | P | F
1 | 포장(Pack) | 내용물 | 핸드피스, 거치대 |  | 내용물 누락이 없을것 |  | 육안 |  | P | F
2 |  | 외관 | 본체 Front, Side L,R, Back Cover 육안확인 |  | 스크레치, 이물, Handle 흔들림 없을것 |  | 육안 |  | P | F
* 비고 *Note
◆부적합 Nonconforming
순번 No | 불량명/불량현상 Defective Name/Defect Symptoms |  |  |  | 발생일 Occurrence Date | 발생공정 Defective Process | 조치내용 Action details |  |  |  | 조치일 Action date |  |  |  | 재 작업자 Rework |  |  | 비고 Note
1
2
3
Note on I31: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 가스아답터1, 가스아답터2 체결. 10->7.5 카트 ASS'Y 조립 10->7.5

## 생산일지 핸드피스 01월 (hidden)
01월
생산일지 | [5 empty] | 작성 | 검토 | 승인 | Po | 생산지시일 | Lot no | 수량 | Po | 생산지시일 | Lot no | 수량
[9 empty] | XMH26A-001 | 2026-01-12 | 260112 | 25
Po. | XMH26A-001
제품명 | XTHERMA HP |  | 모델명 | 핸드피스 | 계획수량 | 25 | 생산지시일 | 2026-01-12
|  |  | Lot | 260112 | 생산수량
구분 | 항목 |  |  | 설비/작업조건 | 작업수량 | 작업일 | 작업자 | 비고
조립 | A-1 | 조립 1차
조립 | A-2 | 조립 2차
조립 | A-3 | 완조립
검사 | C-1 | 동작 검사
특이사항

## 본체 검사 성적서 양식
10THERMA 본체 CS 검사 성적서 10THERMA Body Process Inspection Report | [10 empty] | 검 토 | 승 인
[11 empty] | / / | / /
◆정보 Information
접수일 |  |  | 핸드피스 Handpiece | S/N |  |  |  | 향지 Country of Destination |  | UDI
고객명 |  |  |  | F/W | 2251001 |  |  |  |  | (01)
접수번호 |  |  | UI | 1.4.0.0 | [5 empty] | (10)
CS팀 담당자 | [9 empty] | (21)
◆검사항목 Inspection Items
번호 No | 항목 Inspection item | 검사방법 Inspection method | 검사 기준 Inspection criteria |  | 검사장비 Inspection equipment | 측청값 Measurement Values | 판정 Judgment |  | 검사일 Inspection Date |  | 검사자 Inspector | 비고 Note
1 | LCD 동작 | POWER 스위치 눌러서 장비에 전원이인가 되어 LCD 화면이 부팅 될때 확인하다. | LCD이물, 화면 노이즈, 불량화소, ①스피커 사운드, ②로고, ③로딩 화면, ④메인화면 순으로 동작. |  | 육안 |  | P | F | 2026 |  | 남 상열
2 | 스피커 동작 | MAIM VOLUME/Trearment Volume 동작 | 스피커 잡음, 떨림 없을것 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
3 | ON/OFF밸브 | push button actuator 1회 누른다. | push button actuator 눌렀을때 Bottom Cover 밑으로 가스 분사 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
4 | TIP 인식 | 핸드피스에 TIP 장착 | 본체 화면 우측 상단 TIP 모양 나타나는지 확인 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
5 | TIP_TEMP 0 | USB장착, LCD화면에 USB 이미지 나오면 좌측 상단 손으로 터치후, 1,4,7 입력하여 TIP 온도 확인한다. | TIP_TEMP 0, 1, 2, 3 값 10℃ ~ 30℃ |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
| TIP_TEMP 1 | [5 empty] | P | F | " |  | "
| TIP_TEMP 2 | [5 empty] | P | F | " |  | "
| TIP_TEMP 3 | [5 empty] | P | F | " |  | "
6 | 리턴패드 | 출력지그에 리턴패드 클립 연결하지 않은 상태로 임피던스 매칭 | 리턴패드 연결하지 않고 임피던스 매칭시, E004 CODE 확인 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
7 | +,-,진동 버튼 | 핸드피스 +,- 버튼 동작 | +,-, 진동 버튼 눌렀을때 정상 작동 할것 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
8 | 진동모드 VIBRATION | 핸드피스 TIP연결후 본체화면 톱니바퀴 터치, VIBRATION, +, - 진동세기 셋팅하여 검사한다. | 5단계 적용 (OFF,1,2,3,4,5) 셋팅후 진동세기 정상 확인 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
9 | 가스캔 인식 | POWER 스위치 눌러서 장비에 전원 들어오면 가스카트리지에 가스캔 장착 | E001-Gas not dected Please install cooling gas 문구 약 3초후 OFF 확인. |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
10 | 메인보드 온도 | USB장착, LCD화면에 USB 이미지 나오면 좌측 상단 손으로 터치후, 1,4,7 입력하여 HS_TEMP 온도 확인한다. | HS_TEMP 확인 0℃ ~ 30℃ |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
11 | 압력값 EYE 0.25cm2 (TMET0.25) | 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 Eye TIP장착. TIP_PRESSURE 표시 값 | -2 ~ 0 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
|  | 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 Eye TIP장착. TIP_INIT_PRESS 표시값 | 14 ~ 16 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
|  | 전자저울에 팁 올려놓은 상태에서 띠릭 소리가 울렀을때의 저울 표시 무게값 측정 | 110g ~130g |  | CK2000 |  | P | F | " |  | "
12 | 압력값 FACE 5cm2 (TMFT5.0) | 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 FACE TIP장착. TIP_PRESSURE 표시값 | -4 ~ 0 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
|  | 메인보드 온도 검사 상태 유지핸드피스에 FACE TIP장착. TIP_INIT_PRESS 표시 값 | 36 ~ 42 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
|  | 전자저울에 팁 올려놓은 상태에서 띠릭 소리가 울렀을때의 저울 표시 무게값측정 | 380g ~500g |  | CK2000 |  | P | F | " |  | "
13 | 압력값 BODY 20cm2 (TMBT20.0) | 메인보드 온도 검사 상태 유지핸드피스에 BODY TIP 장착. TIP_PRESSURE 표시 값 | -8 ~ 0 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
|  | 메인보드 온도 검사 상태 유지핸드피스에 BODY TIP장착. TIP_INIT_PRESS 표시 값 | 40 ~ 45 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
|  | 전자저울에 팁 올려놓은 상태에서 띠릭 소리가 울렀을때의 저울 표시 무게값 측정 | 480g ~ 580g |  | CK2000 |  | P | F | " |  | "
14 | 출력값 기준 FACE 5cm2 (TMFT5.0) | 출력 레벨 (Level) | 출력 값(J) (레벨별±20%) {제품표준서 [TT-DMR-003]기준}
|  | 0.5 | 25.50 ~ 34.50 |  | 정격부하 저항(200Ω) |  | P | F | " |  | "
|  | 4 | 97.92 ~ 132.48 |  |  |  | P | F | " |  | "
|  | 9 (TMSY03) | 241.74 ~ 327.06 |  |  |  | P | F | " |  | " | 50샷 연속 출력
15 | 임피던스 | FACE TIP(TMFT5.0)으로 지점토 LEVEL 9 / COOLING 7샷100회 | FACE TIP(TMFT5.0)으로 지점토 LEVEL 9 / COOLING 7샷100회 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
16 | 샷 카운트 | LCD 화면 우측 하단에 샷 카운트 되고 있는지 확인. | -1씩 차감 100샷 사용 100/900 표시 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
17 | IMPEDANCE | USB장착, LCD화면에 USB 이미지 나오면 좌측 상단 손으로 터치후, 1,4,7 입력하여 우측하단의 IMPEDANCE 확인한다. | IMPEDANCE 8~11 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
18 | TEMP_CART | IMPEDANCE 검사방법 유지상태에서 TEMP_CART 확인 | TEMP_CART 45도이상 올라 가는지 확인 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
19 | 풋 스위치 동작 | 본체의 풋 스위치 콘넥터에 풋 스위치 연결하여 샷 동작확인 | 샷 동작시 정상 동작 할것 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
20 | 가스누출 소리 | 가스카트리지에 가스캔 장착 | 가스세는 소리 없을것 |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
21 | 쿨링가스검사 | 에이징 1시간 전 무게 측정, 에이징후 무게 측정 | 전후 무게의 차이 -20g이내 |  | CK2000 |  | P | F | " |  | "
22 | Serial Number | USB장착, LCD화면에 USB 이미지 나오면 좌측 상단 손으로 터치후, 4,5,6 입력하여 Now Serial Number 14자리 입력 또는 확인 | Now Serial Number 14자리 입력후 ENTER 정상적으로 입력이 되어야 한다. |  | 육안 |  | P | F | " |  | "
* 비고 *Note

## HP 검사 성적서 양식식
10THERMA 핸드피스 CS 검사 성적서 | [8 empty] | 작 성 |  | 검 토 |  |  | 승 인
◆정보 Information
접수일 |  | 고객명 |  | 접수번호 | CS팀 담당자 |  |  | S/N |  |  |  |  | 비고
◆검사항목 Inspection Items
번호 No | 항목 Inspection item |  | 검사방법 Inspection method | 검사 기준 Inspection criteria |  | 검사장비 Inspection equipment | 측청값 Measurement Values | 판정 Judgment |  | 검사일 Inspection Date |  | 검사자 Inspector |  |  | 비고 Note
1 | 둥근머리 볼트 스텐 둥근머리 십자볼트 |  | 육안검사 | 미삽, 마모 없을 것 |  | 육안 |  | P | F | [5 empty] | 사진촬영 기록관리
2 | 내부 정돈 |  | 육안검사 | 볼트 및 와이어, 케이블 타이 이물 없어야 한다 |  | 육안 |  | P | F
3 | Tilt Button |  | Tilt Button 상,중,하 눌러 동작확인 | Tilt Button 상,중,하 위치를 눌러 똑딱 소리 날것 |  | 육안 |  | P | F
4 | 솔레노이드 밸브 |  | 실리콘 도포 확인 | 솔레노이드 밸브 커버 1번 하네스 실리콘 도포 확인 |  | 육안 |  | P | F
5 | 리니어 가이드 |  | 동작확인 | 좌, 우 슬라이딩 동작시 정상동작 확인 |  | 육안 |  | P | F
6 | HP_MAIN_B/D_MODULE 펌웨어 업데이트 |  | HP_MAIN_B/D_MODULE에 SUB, ACT의 패드에 프로그램키트를 연결시켜 확인한다. | PsoC Programmer 3.29.1 중앙 하단에 녹색 BAR 및 PASS 문가 확인 될 것 |  | 모니터 |  | P | F
7 | 솔레노이드 밸브 커버 |  | 육안검사 | 스프링이 확인 될 것( 좌,우 2개) |  | 육안 |  | P | F
8 | Leak Test |  | 전용 jig 연결 하여 누출 여부 확인 | Quick Valve Body, Tube Connector 1/16 가스누출이 없을 것 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
9 | 핸드피스인식 |  | 설정창 진입 하여 확인 | 설정 → ABOUT → 핸드피스 인식 체크 이상 없어야 할 것 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
10 | 버튼 |  | 핸드피스 검사 장비에 연결 후 각 버튼을 눌러 움직임을 확인 | Tilt Button 및 +, -, v 버튼 동작 확인 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
11 | 가스 배출 |  | 우측상단 ①톱니바퀴 터치, ②TIP SUMMARY, ③COOLING TEST, ④ START 순으로 터치 가스 배출 한다. | 정상 가스 배출 될 것 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
12 | 압력 설정 |  | 본체에 핸드피스를 연결 후 관리자 모드 진입 핸드피스를 아래 방향 수직으로 내려 +,-버튼을 동시에 13~15초를 누른뒤 HP_INIT_PRESS 버튼을 눌러 확인 | 초기 압력 설정 값 80~130 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
13 | 진동 |  | 핸드피스 TIP 연결 후 본체화면 톱니 바퀴 터치, VIBRATION, +, - 로 진동 세기 셋팅 하여 검사한다. | 5단계 적용 (OFF,1,2,3,4,5) 셋팅후 진동세기 정상 확인 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
14 | IMPEDANCE |  | USB장착, LCD화면에 USB 이미지 나오면 좌측상단 손으로 터치, 1,4,7 입력 후우측하단의 IMPEDANCE 확인한다. | IMPEDANCE 8~11 |  | 육안 |  | P | F
15 | 압력값 EYE 0.25cm2 (TMET0.25) |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 Eye TIP장착. TIP_PRESSURE 표시 값 | -2 ~ 0 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
|  |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후 메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 Eye TIP장착. TIP_INIT_PRESS 표시 값 | 14 ~ 16 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
|  |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후 전자 저울에 팁 올려놓은 상태에서 띠릭 소리가 날때의 저울 표시 무게 값 측정 | 110g ~130g |  | 핸드피스 검사 장비 CK2000 또는 WZ-2D |  | P | F
16 | 압력값 FACE 5cm2 (TMFT5.0) |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후 메인보드 온도 검사 상태 유지핸드피스에 FACE TIP장착. TIP_PRESSURE 표시 값 | -4 ~ 0 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
|  |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후 메인보드 온도 검사 상태 유지핸드피스에 FACE TIP장착. TIP_INIT_PRESS 표시 값 | 36 ~ 42 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
|  |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후 전자저울에 팁 올려놓은 상태에서 띠릭 소리가 날때의 저울 표시 무게 값 측정 | 380g ~500g |  | CK2000 또는 WZ-2D |  | P | F
17 | 압력값 BODY 20cm2 (TMBT20.0) |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후 메인보드 온도 검사 상태 유지핸드피스에 BODY TIP 장착. TIP_PRESSURE 표시 값 | -8 ~ 0 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
|  |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후메인보드 온도 검사 상태 유지 핸드피스에 BODY TIP장착. TIP_INIT_PRESS 표시 값 | 40 ~ 45 |  | 핸드피스 검사 장비 |  | P | F
|  |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후 전자저울에 팁 올려놓은 상태에서 띠릭 소리가 날때의 저울 표시 무게 값 측정 | 480g ~ 580g |  | 핸드피스 검사 장비 CK2000 또는 WZ-2D |  | P | F
18 | 출력 동작 |  | 핸드피스 검사 장비 연결 후 정격부하 저항과 연결 하여 출력 버튼 작동 | 출력 Level 0.5의 설정으로 정상 동작 할 것 |  | 핸드피스 검사 장비 정격부하 저항(200Ω) |  | P | F
* 비고 *Note

## 생산일지 팁(E-R1) (hidden)
생산일지 | [5 empty] | 작성 | 검토 | 승인 | [7 empty] | 01월 | [5 empty] | 2~7월
[16 empty] | Po | 생산지시일 | Lot no | 국가코드 | 수량 | 모듈 | Po | 생산지시일 | Lot no | 국가코드 | 수량
Tip-E-26A-001
Tip-E-25L-004
제품명 | 10THERMA TIP | 계획수량 | 200 | 모델명 | TMET0.25-600 |  | 생산 지시일 | 2025-12-29
|  | 생산수량 |  | Lot No | 100040Dl5 |  | 국가 코드 | None
항목 |  | 설비/작업조건 |  | 생산수량 | 불량수량 | 합격수량 | 작업자 | 작업일자 | 10THERMA EYE TIP | TMET0.25-300 | 100021 | A | 2022 | a | 1월
A-1 | 조립 1차 | 작업표준서 | [7 empty] | TMET0.25-600 | 100040 | B | 2023 | b | 2월
A-2 | 조립 2차 | UV 경화기/작업표준서 | [6 empty] | 10THERMA FACE TIP | TMFT4.0-300 | 100030 | C | 2024 | c | 3월
B-1 | S/W 다운로드 | 팁 테스트 지그 | [7 empty] | TMFT4.0-600 | 100033 | D | 2025 | d | 4월
B-2 | 저항체크 | 멀티테스트기/작업표준서 (11.0Ω~12.6Ω) | [5 empty] | 아이팁 적용 |  | TMFT4.0-900 | 100036 | E | 2026 | e | 5월
B-3 | 버블체크 | 데모용 핸드피스/본체 | [6 empty] | 10THERMA FACE TIP | TMFT5.0-300 | 100005 | F | 2027 | f | 6월
B-4 | 국가코드 | 데모용 핸드피스/본체 | [7 empty] | TMFT5.0-600 | 100008 | G | 2028 | g | 7월
[10 empty] | TMFT5.0-900 | 100022
C-1 | 비닐 접착포장 | 필름용접기 ■ Heating : 3.5 ■ Cooling : 5.5 | [6 empty] | 10THERMA BODY TIP | TMBT20.0-500 | 100025 | H | 2029 | h | 8월
C-2 | 라벨링 | lable, UDI Code, Box | [7 empty] | TMBT20.0-1000 | 100039 | I | 2030 | i | 9월
[14 empty] | j | 10월
부품명 |  | 사용수량 | 부품명 |  | 사용수량 | 특이사항 | [7 empty] | k | 11월
Tip Antenna Module |  | 200 | Tip 정품인증스티커 |  | 400 | * I2C 공통(싱가폴) 신형 캡팁 사용
Tip Case |  | 200 | 나일론 비닐(소) |  | 200 | [8 empty] | l | 12월
Tip Guide |  | 200 | 난수 스티커 |  | 200
Tip Nozzle Assy |  | 200 | VOID 스티커 |  | 200
Cap Tip |  | 200 | Tip Tape |  | 200
O-Ring |  | 200 | 단상자 |  | 200

## 생산일지 팁(F-R1) (hidden)
생산일지 | [5 empty] | 작성 | 검토 | 승인 | [7 empty] | 2월 |  |  |  |  | 01월
[16 empty] | Po | 생산지시일 | Lot no | 국가코드 | 수량 | Tip-F-26A-001 | 2026-01-06 | 100022Ea1_D | 대만 | 1000 | I2C
[16 empty] | Tip-F-25B-001 | 20250212 | 100022Db2 | 대만 | 600 | Tip-F-26A-002 | 2026-01-07 | 100022Ea1_D | 대만 | 1000 | I2C
[16 empty] | Tip-F-25B-002 | 20250217 | 100022Db3 | 일반 | 81 | Tip-F-26A-003 | 2026-01-08 | 100022Ea1_D | 대만 | 800 | I2C
Po. | Tip-F-26A-008 | [14 empty] | Tip-F-25B-003 | 20250218 | 100036Db3 | 일반 | 20 | Tip-F-26A-004 | 2026-01-09 | 100008Ea1_D | 공통(국내) | 500 | I2C
제품명 | 10THERMA TIP | 계획수량 | 400 | 모델명 | TMFT5.0-900 |  | 생산 지시일 | 2026-01-16 | [7 empty] | Tip-F-25B-004 |  |  |  |  | Tip-F-26A-005 | 2026-01-12 | 100022Ea2_D | 미국 | 1000 | I2C
|  | 생산수량 |  | Lot No | 100022Ea2_D |  | 국가 코드 | 대만 | [7 empty] | Tip-F-25B-005 |  |  |  |  | Tip-F-26A-006 | 2026-01-13 | 100022Ea2_D | 미국 | 500 | I2C
[16 empty] | Tip-F-25B-006 |  |  |  |  | Tip-F-26A-007 | 2026-01-16 | 100008Ea2_D | 공통(국내) | 192 | SWI | Demo
항목 |  | 설비/작업조건 |  | 작업수량 | 합격수량 | 작업일 | 작업자 | 비고 | 10THERMA EYE TIP | TMET0.25-300 | 100021 | A | 2022 | a | 1월 | Tip-F-25B-007 |  |  |  |  | Tip-F-26A-008 | 2026-01-16 | 100022Ea2_D | 대만 | 400 | I2C
A-1 | 조립 1차 | 작업표준서 | [7 empty] | TMET0.25-600 | 100040 | B | 2023 | b | 2월 | Tip-F-25B-008
A-2 | 조립 2차 | UV 경화기/작업표준서 | [6 empty] | 10THERMA FACE TIP | TMFT4.0-300 | 100030 | C | 2024 | c | 3월 | Tip-F-25B-009
B-1 | S/W 다운로드 | 팁 테스트 지그 | [7 empty] | TMFT4.0-600 | 100033 | D | 2025 | d | 4월 | Tip-F-25B-010
B-2 | 저항체크 | 멀티테스트기/작업표준서 (11.0Ω~12.6Ω) | [5 empty] | 아이팁 적용 |  | TMFT4.0-900 | 100036 | E | 2026 | e | 5월 | Tip-F-25B-011
B-3 | 버블체크 | 데모용 핸드피스/본체 | [5 empty] | 아이팁 적용 | 10THERMA FACE TIP | TMFT5.0-300 | 100005 | F | 2027 | f | 6월 | Tip-F-25B-012
B-4 | 국가코드 | 데모용 핸드피스/본체 | [7 empty] | TMFT5.0-600 | 100008 | G | 2028 | g | 7월 | Tip-F-25B-013
[10 empty] | TMFT5.0-900 | 100022 |  |  |  |  | Tip-F-25B-014
C-1 | 비닐 접착포장 | 필름용접기 ■ Heating : 3.5 ■ Cooling : 5.5 | [6 empty] | 10THERMA BODY TIP | TMBT20.0-500 | 100025 | H | 2029 | h | 8월 | Tip-F-25B-015
C-2 | 라벨링 | lable, UDI Code, Box | [7 empty] | TMBT20.0-1000 | 100039 | I | 2030 | i | 9월 | Tip-F-25B-016
[14 empty] | j | 10월 | Tip-F-25B-017
부품명 |  | 사용수량 | 부품명 |  | 사용수량 | 특이사항 | [7 empty] | k | 11월 | Tip-F-25B-018
Tip Antenna Module |  | 400 | Tip 정품인증스티커 |  | 800 | * I2C D : Dispenser (반자동) 레진 | [9 empty] | Tip-F-25B-019
Tip Case |  | 400 | 나일론 비닐(소) |  | 400 | [8 empty] | l | 12월 | Tip-F-25B-020
Tip Guide |  | 400 | 난수 스티커 |  | 400 | [10 empty] | Tip-F-25B-021
Tip Nozzle Assy |  | 400 | VOID 스티커 |  | 400 | [10 empty] | Tip-F-25B-022
Cap Tip |  | 400 | Tip Tape |  | 400
O-Ring |  | 400 | 단상자 |  | 400

## 생산일지 팁(B-R1) (hidden)
생산일지 | [5 empty] | 작성 | 검토 | 승인 | [7 empty] | 01월
[16 empty] | Po | 생산지시일 | Lot no | 국가코드 | 수량 | IC Type | Po | 생산지시일 | Lot no | 국가코드 | 수량
Tip-B-26A-001
Po. | Tip-B-25L-004
제품명 | 10THERMA TIP | 계획수량 | 6 | 모델명 | TMBT20.0-500 |  | 생산 지시일 | 2025-12-26
|  | 생산수량 |  | Lot No | 100025Dl4 |  | 국가 코드 | None
항목 |  | 설비/작업조건 |  | 생산수량 | 불량수량 | 합격수량 | 작업자 | 작업일자 | 10THERMA EYE TIP | TMET0.25-300 | 100021 | A | 2022 | a | 1월
A-1 | 조립 1차 | 작업표준서 | [7 empty] | TMET0.25-600 | 100040 | B | 2023 | b | 2월
A-2 | 조립 2차 | UV 경화기/작업표준서 | [6 empty] | 10THERMA FACE TIP | TMFT4.0-300 | 100030 | C | 2024 | c | 3월
B-1 | S/W 다운로드 | 팁 테스트 지그 | [7 empty] | TMFT4.0-600 | 100033 | D | 2025 | d | 4월
B-2 | 저항체크 | 멀티테스트기/작업표준서 (11.0Ω~12.6Ω) | [5 empty] | 아이팁 적용 |  | TMFT4.0-900 | 100036 | E | 2026 | e | 5월
B-3 | 버블체크 | 데모용 핸드피스/본체 | [6 empty] | 10THERMA FACE TIP | TMFT5.0-300 | 100005 | F | 2027 | f | 6월
B-4 | 국가코드 | 데모용 핸드피스/본체 | [7 empty] | TMFT5.0-600 | 100008 | G | 2028 | g | 7월
부품명 |  | 사용수량 | 부품명 |  | 사용수량 | 특이사항 |  |  |  | TMFT5.0-900 | 100022
Tip Antenna Module |  | 6 | Tip 정품인증스티커 |  | 12 | * I2C 공통(국내) 신형 캡팁 사용 |  |  | 10THERMA BODY TIP | TMBT20.0-500 | 100025 | H | 2029 | h | 8월
Tip Case |  | 6 | 나일론 비닐(소) |  | 6 |  |  |  |  | TMBT20.0-1000 | 100039 | I | 2030 | i | 9월
Tip Guide |  | 6 | 난수 스티커 |  | 6 | [8 empty] | j | 10월
Tip Nozzle Assy |  | 6 | VOID 스티커 |  | 6 | [8 empty] | k | 11월
Cap Tip |  | 6 | Tip Tape |  | 6
O-Ring |  | 6 | 단상자 |  | 6 | [8 empty] | l | 12월
Tip Ceramic |  | 6

## TIP_TMET0.25 (hidden)
10THERMA TIP 공정검사 성적서 10THERMA TIP Process Inspection Report | [12 empty] | 작 성 | 검 토 | 승 인
[13 empty] | / / | / / | / /
품목명 Product Name |  | 일회용손조절식전기수술기용전극 |  |  | 제품명 Product Name | 10THERMA TIP ( ) |  |  |  | 종 합 판 정 Overall Judgment
검사일자 Inspection Date
검사자 Inspector
로트번호 Lot Number
로트수량 Lot Quantity |  | EA
◆ 검사방식: 전수검사 ◆ Inspection method : Full Inspection 다만 부적합품에 대하여는 반드시 해당 성적서에 기록한다. But, any nonconforming products must be recorded on the relevant performance report.
◆생산 장비/설비 확인 Check production equipment/equipment parameters
구분 Classification | 적용 공정 항목 Application Process Item |  | 장비 및 설비명 Equipment and Equipment Name |  | 관리번호 Management number |  | 파라미터값 Parameter value | 단위 Unit | 사용장비 관리번호 Use Equipment Management Number | 확인값 Checked value | 확인일자 Checked Date | 작업자 Worker |  | 비고 Note
조립 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | UV LED LAMP(경화) |  | TT-P-045 |  | 조사높이 : 35 | mm | TT-T-045
조립 |  |  | UV 경화 컨트롤러 |  | TT-P-041 |  | 강도 : 55 (%) | % | TT-M-041
[7 empty] | 시간s : 10 (초) | 초
◆검사항목 Inspection Items
번호 No | 공정명 Process Name |  | 항목 Inspection item | 검사방법 Inspection method |  |  | 검사 기준 Inspection criteria |  |  | 검사장비 Inspection equipment |  |  | 검사 결과 Inspection Results
[13 empty] | 검사수 Inspection quantity | 불량수 Defective quantity | 판정 Judgment
1 | 양면테이프 부착 |  | 양면테이프 | 육안 검사 |  |  | 하단에서 1mm±0.5 이격 확인. |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Eye Tip Antenna Module 0.25 조립 |  | Antenna Module 양면테이프 부착 | 육안 검사 |  |  | 양면테이프에 Antenna Module 4면이 부착 되어 있고 들뜸이 없어야 한다. |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | 방향 | 육안 검사 |  |  | Antenna Module 조립 방향 바뀌지 않을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Cap Tip 조립 |  | Antenna Module | 육안 검사 |  |  | Antenna Module Tip Case 통과부분 삐뚤어짐 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | Cap Tip | 육안 검사 |  |  | 역삽 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | O-Ring P8 결합 |  | O-Ring | 육안 검사 |  |  | 누락 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Tip Case 조립 |  | Tip Case 조립 | 육안 검사 |  |  | 덜끼워짐 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | Antenna Module 표면 눌림 | 육안 검사 |  |  | Antenna Module 표면 눌림 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | 도통검사 |  | 저항값 | 작업 표준서상 측정위치에 멀티미터의 측정핀위에 올려 놓고 확인 |  |  | 11.76~12.24Ω 사이 일 것 |  |  | 디지털 멀티미터 |  |  |  |  | P | F
1 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | UV 접착제 도포 | 육안 검사 |  |  | 4면에 UV접착제 미도포 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | UV 접착제 경화 | 육안 검사 |  |  | 경화 후 UV 접착제 끈적임 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | 모서리 도포 | 육안 검사 |  |  | 각 모서리의 Antenna Module 온도센서 전 까지 도포 될 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
4 |  |  | 외관 | 육안 검사 |  |  | 경화된 본드의 돌출형상 및 기포(2mm이상) 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | IC정보 리드 검사 |  | IC 인식 | TIP Test Jig에 체결하여 확인 |  |  | TIP Test Jig 녹색 LED 확인 |  |  | TIP Test Jig |  |  |  |  | P | F
1 | 공정검사 |  | 외관 | 육안 검사 |  |  | 외관 및 Antenna Module 표면에 스크래치 및 오염(이물질) 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | 결합 | 육안 검사 |  |  | 캡팁/오링 결합불량(덜끼워짐) 및 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | 온도센서 | 육안 검사 |  |  | 온도센서(모서리) 파손, UV접착제 액이 올라타지 말것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | 최종검사 |  | 인식 | 본체에 연결된 핸드피스에 장착 |  |  | 본체 화면에 TIP 모양의 인식 화면으로 변할 것 |  |  | 핸드피스 검사 장비 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | Leak test | 본체에 연결된 핸드피스에 장착 |  |  | 거품이 발생하면 안될 것 |  |  | 핸드피스 검사 장비 |  |  |  |  | P | F
* 비고 *Note

## TIP_TMFT4.0 (hidden)
10THERMA TIP 공정검사 성적서 10THERMA TIP Process Inspection Report | [12 empty] | 작 성 | 검 토 | 승 인
[13 empty] | / / | / / | / /
품목명 Product Name |  | 일회용손조절식전기수술기용전극 |  |  | 제품명 Product Name | 10THERMA TIP ( ) |  |  |  | 종 합 판 정 Overall Judgment
검사일자 Inspection Date
검사자 Inspector
로트번호 Lot Number
로트수량 Lot Quantity |  | EA
◆ 검사방식: 전수검사 ◆ Inspection method : Full Inspection 다만 부적합품에 대하여는 반드시 해당 성적서에 기록한다. But, any nonconforming products must be recorded on the relevant performance report.
◆생산 장비/설비 확인 Check production equipment/equipment parameters
구분 Classification | 적용 공정 항목 Application Process Item |  | 장비 및 설비명 Equipment and Equipment Name |  | 관리번호 Management number |  | 파라미터값 Parameter value | 단위 Unit | 사용장비 관리번호 Use Equipment Management Number | 확인값 Checked value | 확인일자 Checked Date | 작업자 Worker |  | 비고 Note
조립 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | UV LED LAMP(경화) |  | TT-P-045 |  | 조사높이 : 35 | mm
조립 |  |  | UV 경화 컨트롤러 |  | TT-P-041 |  | 강도 : 55 (%) | %
[7 empty] | 시간s : 10 (초) | 초
◆검사항목 Inspection Items
번호 No | 공정명 Process Name |  | 항목 Inspection item | 검사방법 Inspection method |  |  | 검사 기준 Inspection criteria |  |  | 검사장비 Inspection equipment |  |  | 검사 결과 Inspection Results
[13 empty] | 검사수 Inspection quantity | 불량수 Defective quantity | 판정 Judgment
1 | Tip Nozzle Assy 조립 |  | Face Tip Nozzle Assy | 육안 검사 |  |  | 부품 실장상태 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | 양면테이프 부착 |  | 양면테이프 | 육안 검사 |  |  | 하단에서 1mm±0.5 이격 확인 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Face Tip Pin 조립 |  | 파손 | 육안 검사 |  |  | Tip Pin이 파손 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Face Tip Antenna Module 4.0 조립 |  | Antenna Module 양면테이프 부착 | 육안 검사 |  |  | 양면테이프에 Antenna Module 4면이 부착 되어 있고 들뜸이 없어야 한다. |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | 방향 | 육안 검사 |  |  | Antenna Module 조립 방향 바뀌지 않을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Cap Tip 조립 |  | Antenna Module | 육안 검사 |  |  | Antenna Module Tip Case 통과부분 삐뚤어짐 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | O-Ring | 육안 검사 |  |  | 누락 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | Cap Tip | 육안 검사 |  |  | 역삽 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Tip Case 조립 |  | Tip Case 조립 | 육안 검사 |  |  | 덜끼워짐 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | Antenna Module 표면 눌림 | 육안 검사 |  |  | Antenna Module 표면 눌림 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | UV 접착제 도포 | 육안 검사 |  |  | 4면에 UV접착제 미도포 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | UV 접착제 경화 | 육안 검사 |  |  | 경화 후 UV 접착제 끈적임 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | 모서리 도포 | 육안 검사 |  |  | 각 모서리의 Antenna Module 온도센서 전 까지 도포 될 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
4 |  |  | 외관 | 육안 검사 |  |  | 경화된 본드의 돌출형상 및 기포(2mm이상) 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | IC정보 리드 검사 |  | IC 인식 | TIP Test Jig에 체결하여 확인 |  |  | TIP Test Jig 녹색 LED 확인 |  |  | TIP Test Jig |  |  |  |  | P | F
1 | 공정검사 |  | 외관 | 육안 검사 |  |  | 외관 및 Antenna Module 표면에 스크래치 및 오염(이물질) 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | 결합 | 육안 검사 |  |  | 캡팁/오링 결합불량(덜끼워짐) 및 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | 온도센서 | 육안 검사 |  |  | 온도센서(모서리) 파손, UV접착제 액이 올라타지 말것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | 최종검사 |  | 인식 | 본체에 연결된 핸드피스에 장착 |  |  | 본체 화면에 TIP 인식 화면으로 변할 것 |  |  | 핸드피스 검사 장비 |  |  |  |  | P | F
* 비고 *Note

## TIP_TMFT5.0 (hidden)
10THERMA TIP 공정검사 성적서 10THERMA TIP Process Inspection Report | [12 empty] | 작 성 | 검 토 | 승 인
[13 empty] | / / | / / | / /
품목명 Product Name |  | 일회용손조절식전기수술기용전극 |  |  | 제품명 Product Name | 10THERMA TIP ( ) |  |  |  | 종 합 판 정 Overall Judgment
검사일자 Inspection Date
검사자 Inspector
로트번호 Lot Number
로트수량 Lot Quantity |  | EA
◆ 검사방식: 전수검사 ◆ Inspection method : Full Inspection 다만 부적합품에 대하여는 반드시 해당 성적서에 기록한다. But, any nonconforming products must be recorded on the relevant performance report.
◆생산 장비/설비 확인 Check production equipment/equipment parameters
구분 Classification | 적용 공정 항목 Application Process Item |  | 장비 및 설비명 Equipment and Equipment Name |  | 관리번호 Management number |  | 파라미터값 Parameter value | 단위 Unit | 사용장비 관리번호 Use Equipment Management Number | 확인값 Checked value | 확인일자 Checked Date | 작업자 Worker |  | 비고 Note
조립 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | 고정도 디지털 디스펜서 |  | TT-P-163 |  | P : 290 | kPa | TT-P-163
조립 |  |  | UV LED LAMP(경화) |  | TT-P-045 |  | 조사높이 : 35 | mm | TT-T-045
조립 |  |  | UV 경화 컨트롤러 |  | TT-P-041 |  | 강도 : 55 (%) | % | TT-M-041
[7 empty] | 시간s : 10 (초) | 초
◆검사항목 Inspection Items
번호 No | 공정명 Process Name |  | 항목 Inspection item | 검사방법 Inspection method |  |  | 검사 기준 Inspection criteria |  |  | 검사장비 Inspection equipment |  |  | 검사 결과 Inspection Results
[13 empty] | 검사수 Inspection quantity | 불량수 Defective quantity | 판정 Judgment
1 | Tip Nozzle Assy 조립 |  | Face Tip Nozzle Assy | 육안 검사 |  |  | 부품 실장상태 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | 양면테이프 부착 |  | 양면테이프 | 육안 검사 |  |  | 하단에서 1mm±0.5 이격 확인 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Face Tip Pin 조립 |  | 파손 | 육안 검사 |  |  | Tip Pin이 파손 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Face Tip Antenna Module 5.0 조립 |  | Antenna Module 양면테이프 부착 | 육안 검사 |  |  | 양면테이프에 Antenna Module 4면이 부착 되어 있고 들뜸이 없어야 한다. |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | 방향 | 육안 검사 |  |  | Antenna Module 조립 방향 바뀌지 않을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Cap Tip 조립 |  | Antenna Module | 육안 검사 |  |  | Antenna Module Tip Case 통과부분 삐뚤어짐 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | O-Ring | 육안 검사 |  |  | 누락 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | Cap Tip | 육안 검사 |  |  | 역삽 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Tip Case 조립 |  | Tip Case 조립 | 육안 검사 |  |  | 덜끼워짐 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | Antenna Module 표면 눌림 | 육안 검사 |  |  | Antenna Module 표면 눌림 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | UV 접착제 도포 | 육안 검사 |  |  | 4면에 UV접착제 미도포 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | UV 접착제 경화 | 육안 검사 |  |  | 경화 후 UV 접착제 끈적임 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | 모서리 도포 | 육안 검사 |  |  | 각 모서리의 Antenna Module 온도센서 전 까지 도포 될 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
4 |  |  | 외관 | 육안 검사 |  |  | 경화된 본드의 돌출형상 및 기포(2mm이상) 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | IC정보 리드 검사 |  | IC 인식 | TIP Test Jig에 체결하여 확인 |  |  | TIP Test Jig 녹색 LED 확인 |  |  | TIP Test Jig |  |  |  |  | P | F
1 | 공정검사 |  | 외관 | 육안 검사 |  |  | 외관 및 Antenna Module 표면에 스크래치 및 오염(이물질) 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | 결합 | 육안 검사 |  |  | 캡팁/오링 결합불량(덜끼워짐) 및 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | 온도센서 | 육안 검사 |  |  | 온도센서(모서리) 파손, UV접착제 액이 올라타지 말것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | 최종검사 |  | 인식 | 본체에 연결된 핸드피스에 장착 |  |  | 본체 화면에 TIP 인식 화면으로 변할 것 |  |  | 핸드피스 검사 장비 |  |  |  |  | P | F
* 비고 *Note

## TIP_TMBT20.0 (hidden)
[13 empty] | 작 성 | 검 토 | 승 인
10THERMA TIP 공정검사 성적서 10THERMA TIP Process Inspection Report
[13 empty] | / / | / / | / /
품목명 Product Name |  | 일회용손조절식전기수술기용전극 |  |  | 제품명 Product Name | 10THERMA TIP ( ) |  |  |  | 종 합 판 정 Overall Judgment
검사일자 Inspection Date
검사자 Inspector
로트번호 Lot Number
로트수량 Lot Quantity |  | EA
◆ 검사방식: 전수검사 ◆ Inspection method : Full Inspection 다만 부적합품에 대하여는 반드시 해당 성적서에 기록한다. But, any nonconforming products must be recorded on the relevant performance report.
◆생산 장비/설비 확인 Check production equipment/equipment parameters
구분 Classification | 적용 공정 항목 Application Process Item |  | 장비 및 설비명 Equipment and Equipment Name |  | 관리번호 Management number |  | 파라미터값 Parameter value | 단위 Unit | 사용장비 관리번호 Use Equipment Management Number | 확인값 Checked value | 확인일자 Checked Date | 작업자 Worker |  | 비고 Note
조립 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | UV LED LAMP(경화) |  | TT-P-045 |  | 조사높이 : 35 | mm
조립 |  |  | UV 경화 컨트롤러 |  | TT-P-041 |  | 강도 : 55 (%) | %
[7 empty] | 시간s : 10 (초) | 초
◆검사항목 Inspection Items
번호 No | 공정명 Process Name |  | 항목 Inspection item | 검사방법 Inspection method |  |  | 검사 기준 Inspection criteria |  |  | 검사장비 Inspection equipment |  |  | 검사 결과 Inspection Results
[13 empty] | 검사수 Inspection quantity | 불량수 Defective quantity | 판정 Judgment
1 | Body Tip Nozzle Assy 조립 |  | Body Tip Nozzle Assy | 육안 검사 |  |  | 부품 실장상태 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | 양면테이프 부착 |  | 양면테이프 | 육안 검사 |  |  | 사면에 부착 되어 있을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Body Tip Antenna Module 조립 |  | Antenna Module 양면테이프 부착 | 육안 검사 |  |  | 양면테이프에 Antenna Module 4면이 부착 되어 있고 들뜸이 없어야 한다. |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | 파손 | 육안 검사 |  |  | Tip Ceramics 파손 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | 방향 | 육안 검사 |  |  | Antenna Module 조립 방향 바뀌지 않을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Body Tip Guide 조립 |  | Antenna Module | 육안 검사 |  |  | Antenna Module Tip Case 통과부분 삐뚤어짐 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | O-Ring | 육안 검사 |  |  | 누락 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | Cap Tip | 육안 검사 |  |  | 역삽 없을것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
4 |  |  | Tip Case 조립 | 육안 검사 |  |  | 덜끼워짐 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
5 |  |  | Antenna Module | 육안 검사 |  |  | Antenna Module 표면 눌림 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | Tip Case 조립 |  | Tip Case 조립 | 육안 검사 |  |  | 덜끼워짐 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | Antenna Module 표면 눌림 | 육안 검사 |  |  | Antenna Module 표면 눌림 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | UV 접착제 도포 | 육안 검사 |  |  | 4면에 UV접착제 미도포 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | UV 접착제 경화 | 육안 검사 |  |  | 경화 후 UV 접착제 끈적임 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 | UV 접착제 도포 및 경화 |  | 모서리 도포 | 육안 검사 |  |  | 각 모서리의 Antenna Module 온도센서 전 까지 도포 될 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
4 |  |  | 외관 | 육안 검사 |  |  | 경화된 본드의 돌출형상 및 기포(2mm이상) 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | IC정보 리드 검사 |  | IC 인식 | TIP Test Jig에 체결하여 확인 |  |  | TIP Test Jig 녹색 LED 확인 |  |  | TIP Test Jig |  |  |  |  | P | F
1 | 공정검사 |  | 외관 | 육안 검사 |  |  | 외관 및 Antenna Module 표면에 스크래치 및 오염(이물질) 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | 결합 | 육안 검사 |  |  | 캡팁/오링 결합불량(덜끼워짐) 및 파손 없을 것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
3 |  |  | 온도센서 | 육안 검사 |  |  | 온도센서(모서리) 파손, UV접착제 액이 올라타지 말것 |  |  | 육안 |  |  |  |  | P | F
1 | 최종검사 |  | 인식 | 본체에 연결된 핸드피스에 장착 |  |  | 본체 화면에 TIP 인식 화면으로 변할 것 |  |  | 핸드피스 검사 장비 |  |  |  |  | P | F
2 |  |  | Leak test | 본체에 연결된 핸드피스에 장착 |  |  | 거품이 발생하면 안될 것 |  |  | 핸드피스 검사 장비 |  |  |  |  | P | F
* 비고 *Note

## FACE 생산 지시일지 (hidden)
2025년도 생산일지
4월 | [5 empty] | 8월 | [5 empty] | 12월
Po | 생산지시일 | Lot no | 국가코드 | 수량 |  | Tip-F-25H-001 | 2025-08-04 | 100022Dh1 | 공통 | 168 | I2C | Tip-F-25L-001 | 2025-12-04 | 100008Dl1_D | 공통(국내) | 680 | I2C
Tip-F-25D-001 | 2025-04-11 | 100022Dd2 | 베트남 | 1 |  | Tip-F-25H-002 | 2025-08-06 | 100008Dh1 | 공통 | 212 | SWI | Tip-F-25L-002 | 2025-12-04 | 100008Dl1_H | 공통(국내) | 600 | I2C
Tip-F-25D-002 | 2025-04-18 | 100022Dd3 | 미국 | 100 |  | Tip-F-25H-003 | 2025-08-07 | 100008Dh1 | 공통 | 1000 | SWI | Tip-F-25L-003 | 2025-12-05 | 100022Dl1_D | 베트남 | 295 | I2C
Tip-F-25D-003 | 2025-04-22 | 100022Dd3 | 공통(브라질) | 200 |  | Tip-F-25H-004 | 2025-08-19 | 100022Dh3 | 공통(태국) | 500 | I2C | Tip-F-25L-004 | 2025-12-05 | 100022Dl1_H | 베트남 | 200 | I2C
Tip-F-25D-004 | 2025-04-23 | 100022Dd3 | 공통(태국) | 600 |  | Tip-F-25H-005 | 2025-08-25 | 100036Dh4 | 대만 | 300 | SWI | Tip-F-25L-005 | 2025-12-09 | 100022Dl2_H | 공통(홍콩) | 100 | I2C
합계 |  |  |  | 901 |  | Tip-F-25H-006 | 2025-08-25 | 100022Dh4 | 대만 | 650 | I2C | Tip-F-25L-006 | 2025-12-17 | 100008Dl3_D | 미국 | 25 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25H-007 | 2025-08-27 | 100022Dh4 | 공통 | 349 | I2C | Tip-F-25L-007 | 2025-12-17 | 100008Dl3_D | 공통(국내) | 1000 | I2C
5월 | [5 empty] | Tip-F-25H-008 | 2025-08-27 | 100022Dh4 | 대만 | 150 | I2C
Po | 생산지시일 | Lot no | 국가코드 | 수량 |  | Tip-F-25H-009 | 2025-08-28 | 100022Dh4 | 대만 | 1000 | I2C
Tip-F-25E-001 | 2025-05-07 | 100022De1 | 공통 | 400 |  | 합계 |  |  |  | 4329
Tip-F-25E-002 | 2025-05-09 | 100022De1 | 공통 | 400
Tip-F-25E-003 | 2025-05-12 | 100022De2 | 공통(브라질) | 800 |  | 9월
Tip-F-25E-004 | 2025-05-19 | 100008De3 | 공통 | 400 |  | Tip-F-25I-001 | 2025-09-03 | 100008Di1 | 공통(데모) | 312 | SWI
Tip-F-25E-004 | 2025-05-21 | 100008De3 | 공통 | 400 |  | Tip-F-25I-002 | 2025-09-04 | 100008Di1 | 공통 | 800 | SWI
Tip-F-25E-005 | 2025-05-23 | 100022De3 | 대만 | 400 |  | Tip-F-25I-003 | 2025-09-09 | 100022Di2 | 공통(태국,인도) | 1200 | I2C
Tip-F-25E-006 | 2025-05-23 | 100008De3 | 공통 | 400 |  | Tip-F-25I-004 | 2025-09-11 | 100008Di2 | 미국(베네브) | 234 | I2C
Tip-F-25E-007 | 2025-05-26 | 100022De4 | 대만 | 400 |  | Tip-F-25I-005 | 2025-09-11 | 100022Di2 | 미국(베네브) | 66 | I2C
Tip-F-25E-008 | 2025-05-28 | 100008De4 | 공통 | 400 |  | Tip-F-25I-006 | 2025-09-15 | 100022Di3 | 공통(브라질) | 400 | I2C
Tip-F-25E-009 | 2025-05-29 | 100008De4 | 공통 | 400 |  | Tip-F-25I-007 | 2025-09-17 | 100008Di3 | 공통(국내) | 1000 | I2C
합계 |  |  |  | 4400 |  | Tip-F-25I-008 | 2025-09-23 | 100008Di4 | 공통(국내) | 1000 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25I-009 | 2025-09-23 | 100008Di4 | 미국(베네브) | 280 | I2C
6월 | [5 empty] | Tip-F-25I-010 | 2025-09-26 | 100022Di4 | 공통(태국) | 1600 | I2C
Po | 생산지시일 | Lot no | 국가코드 | 수량 |  | 합계 |  |  |  | 6892
Tip-F-25F-001 | 2025-06-02 | 100008Df1 | 공통 | 480
Tip-F-25F-002 | 2025-06-04 | 100008Df1 | 공통 | 1000 |  | 10월
Tip-F-25F-003 | 2025-06-11 | 100008Df2 | 공통 | 1000 |  | Tip-F-25J-001 | 2025-10-01 | 100008Dj1 | 공통(국내) | 800 | I2C
Tip-F-25F-004 | 2025-06-16 | 100022Df3 | 공통 | 650 |  | Tip-F-25J-002 | 2025-10-13 | 100008Dj3 | 공통(국내) | 1000 | I2C
Tip-F-25F-005 | 2025-06-20 | 100008Df3 | 공통 | 1000 |  | Tip-F-25J-003 | 2025-10-20 | 100008Dj4 | 미국(베네브) | 250 | I2C
Tip-F-25F-006 | 2025-06-25 | 100008Df4 | 공통 | 161 |  | Tip-F-25J-004 | 2025-10-20 | 100022Dj4 | 공통(브라질) | 300 | I2C
Tip-F-25F-007 | 2025-06-26 | 100008Df4 | 공통 | 1000 |  | Tip-F-25J-005 | 2025-10-23 | 100022Dj4 | 대만 | 149 | I2C
Tip-F-25F-008 | 2025-06-27 | 100008Df4 | 공통 | 1000 |  | Tip-F-25J-006 | 2025-10-23 | 100008Dj4 | 공통(국내) | 1147 | I2C
합계 |  |  |  | 6291 |  | Tip-F-25J-007 | 2025-10-24 | 100008Dj4 | 공통(국내) | 600 | I2C
[6 empty] | 합계 |  |  |  | 4246
7월
Po | 생산지시일 | Lot no | 국가코드 | 수량 | IC Type | 11월
Tip-F-25F-009 | 2025-07-01 | 100008Df5 | 공통 | 1000 | I2C | Tip-F-25K-001 | 2025-11-04 | 100022Dk1 | 공통(태국) | 29 | I2C
Tip-F-25F-010 | 2025-07-04 | 100008Df5 | 공통 | 1000 | SWI | Tip-F-25K-002 | 2025-11-04 | 100022Dk1 | 공통(홍콩) | 42 | I2C
Tip-F-25G-001 | 2025-07-11 | 100008Dg1 | 미국(베네브) | 380 | I2C | Tip-F-25K-003 | 2025-11-04 | 100008Dk1 | 공통(인도) | 35 | I2C
Tip-F-25G-002 | 2025-07-14 | 100008Dg2 | 공통 | 1000 | I2C | Tip-F-25K-004 | 2025-11-06 | 100022Dk1 | 공통(태국) | 400 | I2C
Tip-F-25G-003 | 2025-07-16 | 100022Dg2 | 공통 | 1000 | I2C | Tip-F-25K-005 | 2025-11-07 | 100022Dk1_D | 공통(태국) | 400 | I2C
Tip-F-25G-004 | 2025-07-28 | 100022Dg5 | 공통 | 250 | I2C | Tip-F-25K-005-1 | 2025-11-07 | 100022Dk1_D | 공통(태국) | 25 | I2C
Tip-F-25G-005 | 2025-07-28 | 100022Dg5 | 미국(베네브) | 66 | I2C | Tip-F-25K-006 | 2025-11-10 | 100022Dk2_D | 공통(태국) | 375 | I2C
합계 |  |  |  | 4696 |  | Tip-F-25K-007 | 2025-11-11 | 100022Dk2_D | 공통(태국) | 400 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-008 | 2025-11-12 | 100022Dk2_D | 공통(태국) | 200 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-009 | 2025-11-14 | 100022Dk2_D | 대만 | 795 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-010 | 2025-11-18 | 100022Dk3_H | 대만 | 500 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-011 | 2025-11-24 | 100008Dk4_D | 공통(국내) | 500 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-012 | 2025-11-24 | 100008Dk4_H | 공통(국내) | 500 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-013 | 2025-11-26 | 100022Dk4_D | 공통(태국) | 450 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-014 | 2025-11-26 | 100022Dk4_H | 공통(태국) | 250 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-015 | 2025-11-28 | 100022Dk4_H | 대만 | 400 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-016 | 2025-11-28 | 100008Dk4_D | 공통(국내) | 400 | I2C
[6 empty] | Tip-F-25K-017 | 2025-11-28 | 100008Dk4_H | 공통(국내) | 320 | I2C
[6 empty] | 합계 |  |  |  | 6021

## 10THERMA Tip 성적서 (hidden)
공정검사 성적서 | [5 empty] | 결 재 | 작성 | 검토 |  | 승인
품목명 |  | 일회용손조절식전기수술기용전극 |  |  | 제품명 (모델명) | 10THERMA TIP ( )
검사일자
검사자
로트번호
로트수량 |  | ea
종 합 판 정
번호 | 분류 |  | 시험항목 | 시험기준 |  |  |  | 시험결과
[8 empty] | 검사수 | 불량수 | 판정
1 | FPCB 준비 |  | 외관 | 1) FPCB 표면상태, 부품 실장상태 파손여부 확인 2) 세라믹 파손여부 및 모서리 형상 확인 (TMBT 20.0에 한함) | [5 empty] | 합격 | 불합격
2 | 노즐 결합 |  | 외관 | 노즐 Assy에 지그가 절반 깊이로 들어가는지 확인 | [5 empty] | 합격 | 불합격
3 | 양면 테잎 접착 / 핀 결합 / FPCB 고정 |  | 외관 | 1) FPCB 가이드 선과 안착 위치 일치 확인. 2) 팁, 핀 안착 (TMFT 4.0 / TMFT 5.0에 한함) 2) FPCB 안착방향 확인 | [5 empty] | 합격 | 불합격
4 | FPCB 가이드 통과 / 접기 |  | 외관 | 1) FPCB가이드 통과부분 삐뚤어짐 확인 2) 작업중 파손여부 확인 | [5 empty] | 합격 | 불합격
5 | 캡 팁 결합 |  | 외관 | 1) 조립방향 확인 2) 갭 팁 결합부 4군데 결합 확인 | [5 empty] | 합격 | 불합격
6 | 케이스 결합 |  | 외관 | 1) 조립방향 확인 2) 덜끼움 주의 3) 결합 후 FPCB 표면 눌림 파손 확인 | [5 empty] | 합격 | 불합격
7 | UV본도 도포 / 경화 |  | 외관 | 1) UV본드도포 및 경화 상태 확인 (끈적임 없을것) 2) 모서리 미도포 없을것 | [5 empty] | 합격 | 불합격
8 | UV 본드 불량 한도 확인 |  | 외관 | 1) 팁 모서리 돌출형상 (뾰족한 이물감 이외 양품) 2) 내부 기포현상 (크기 2mm 이상 불량) (외부 표면 기포 돌출 불량) | [5 empty] | 합격 | 불합격
9 | IC 정보 리드 |  | 외관 | 지그 양품/불량 판정 기준 확인 | [5 empty] | 합격 | 불합격
10 | 오링 결합 |  | 외관 | 1) 조립된 캡팁 파손 및 결합상태 확인 2) 오링 결합 상태 확인 | [5 empty] | 합격 | 불합격
11 | TIP JIG 결합 및 10THERMA STICKER 부착 |  | 외관 | 1) 결합된 JIG의 오염 상태 확인 2) TIP JIG에 10THERMA STICKER 부착 및 상태 확인 (4.0 / 5.0에 한함) | [5 empty] | 합격 | 불합격
12 | 최종검사 |  | 외관 | 1) 팁 표면 무결점 확인 2) 온도센서부 파손여부 확인 3) UV본드 도포상태 확인 4) 팁 외관 파손 상태 확인 | [5 empty] | 합격 | 불합격
비고

## 10THERMA -장비 공정검사 성적서_변경 2(최종) (hidden)
공정검사 성적서
TMD/TMI/TBD/TBI/XM T25 -
PCB Ver | Main |  |  |  |  | 핸드피스 | S/N |  |  | UI |  |  | 향지 | UDI
| Sub | [12 empty] | (01)
| LCD Board | [5 empty] | F/W | [6 empty] | (11)
| Power Relay | [12 empty] | (21)
A. Assembly
구분 | 제조 lot |  | 품번코드 |  |  | 품명 |  |  | Lot No or S/N |  |  |  | 작업일 | 담당 |  | 체크
A-1 |  |  | C-10TH-N-MANIFOLDASSY |  |  | Manifold Ass'y | [9 empty] | Leak test
|  |  | E-10TH-N-SS1HN |  |  | 센서 1 HARNESS | [9 empty] | Relief Valve
|  |  | E-10TH-N-SS2HN |  |  | 센서 2 HARNESS | [9 empty] | 압력센스 동작
|  |  | E-10TH-N-SS3HN |  |  | 센서 3 HARNESS | [9 empty] | 온도센서
|  |  | E-10TH-N-SS4HN |  |  | 센서 4 HARNESS
|  |  | C-10TH-N-SMPS |  |  | SMPS
A-2 |  |  | C-10TH-N-ACRELAYBDM |  |  | AC_RELAY Board
|  |  | C-10TH-N-FEEDCONBDM |  |  | FEED_CON_B/D_MODULE
|  |  | C-10TH-N-LCDBDM |  |  | LCD Board
|  |  | E-10TH-N-SUBBDM |  |  | SUB Board
A-3 |  |  | E-10TH-N-RFGM |  |  | MAIN Board
A-4 |  |  | C-10TH-N-104INCHLCD |  |  | LCD
|  |  | C-10TH-N-LCDSUBBDM |  |  | LCD_SUB Board
|  |  | E-10TH-N-SS9HN |  |  | 센서 9 HARNESS
1차 공정 검사
구분 | 순번 | 체크항목 | [10 empty] | P/F | 검사일 | 담당 | 비고
B-1 | 1 | LCD 이물 및 오염, 기스 확인
| 2 | 내부 하네스 체결, 정돈 확인 (타이 마감, 역삽, 컨넥터 종류 완전히 체결 되었는지 여부)
| 3 | 외관 스크래치 및 성형 이상, 오염, 단차, 이격 확인
| 4 | 스크류 체결유무 및 체결 상태 (수직 체결, 전원 체결 유무, 스크류 마모 상태)
| 5 | LCD Power 보드적용. LCD 전원케이블 연결 부위 - 보드 장착 확인
| 6 | 내/외부 스티커-라벨 부착 확인
| 7 | 진동테스트 및 내부 이물질 검사 (스크류, 타이등)
| 8 | 가스통 미 체결 상태에서 전원 인가 후 가스통 없음 에러 확인 - 가스통 체결 후 에러 문구 없어지는지 확인
| 9 | 전원 ON 후 22T3버전으로 메인만 업데이트 진행
| 10 | 메인보드 Cal 적용 - 센서 3,4번에 44도,31도 지그 연결. Cal 적용 후 통신창에서 0.935 값 확인
| 11 | Cart에 온도센서 계측기 연결 후 관리자모드 Cart Temp 50도 까지 상승 확인 (온도계측기 편차범위 +,-3도) | [13 empty] | Max:
| 12 | 레벨스위치 & 뒷편 메인보드 LED 상태 (ON / OFF 표기) - 가스 결합 시 (샷 진행 전 0 / 1 , 샷 진행 후 1 / 1) | [13 empty] | 0: LED ON / 1: LED OFF
| 13 | 장비 OFF 후 핸드피스 연결
| 14 | PSoC TEST 지그 케이블을 메인보드에 연결하고 RF 케이블도 연결 후 장비 ON ( 지그 케이블 방향 확인 )
| 15 | PSoC 실행 FILE LOAD - 프로그램 다운 완료 후 테라펌 실행 (완료 후 가스 체결)
| 16 | 임피던스 확인 |  | CAL 지그 메인보드에 연결 후 페이스팁 임피던스 값 3회 확인( 750 이하) | [5 empty] | 측정값
| 17 |  |  | 아이팁 리턴패드 부착 후 임피던스 값 3회 확인 (1500 이하)
B-2 | 1 | 펌웨어 버전 확인 |  | ABOUT에서 MAIN : RF_T_F/ 확인 후 최신 버전으로 펌웨어(관리자모드에서 비번)
| 2 | 핸드피스 국내, 해외, 미국 등 향지 확인 후 핸드피스 TMSY01, 02, 03으로 변경(관리자모드에서 비번)
| 3 | 전원 ON 후 LCD(이물, 화면 노이즈, 불량화소), 스피커 사운드, 로고, 로딩 화면, 메인화면 순으로 진행확인
| 4 | 가스통 체결 후 가스통 인식 유, 무 메시지 확인
| 5 | 가스 ON/OFF 밸브 가스배출 정상 작동 확인
| 6 | 펌웨어 버전 확인 - 최신펌웨어 버전 확인 (ABOUT에서 장비 정보 확인)
| 7 | 관리자모드에서 핸드피스 타입, 버전, 나라별 식별 코드 확인
| 8 | MAIM VOLUME / Trearment Volume에서 스피커 잡음, 떨림 등 확인
| 9 | 핸드피스 팁체결 전 TIP SUMMARY에 들어가 (NO TIP) 터치하여 가스 나올 때 까지 확인
B-2 | 10 | 핸드피스 팁 인식동작 확인(팁 체결 후 쿨링 동작 소리 및 Press OK Button 문구 확인)
| 11 | EYE TIP, FACE TIP, BODY TIP을 차례로 체결 하여 성적서 대로 대기상태 압력, 인식 압력, 저울 인식값 작성
| 11-1 | EYE 0.25 cm2 |  | 대기상태 압력 값 |  | -2 ~ 0 |  | 대기압력 :
|  |  |  | 인식 압력 값 |  | 14 ~ 16 |  | 인식압력 :
|  |  |  | 팁 + 저울 g |  | 110 ~ 130 g |  | 인식 g :
| 11-2 | FACE 5 cm2 |  | 대기상태 압력 값 |  | -4 ~ 0 |  | 대기압력 :
|  |  |  | 인식 압력 값 |  | 36 ~ 42 |  | 인식압력 :
|  |  |  | 팁 + 저울 g |  | 380 ~ 500 g |  | 인식 g :
| 11-3 | BODY 20 cm2 |  | 대기상태 압력 값 |  | -8 ~ 0 |  | 대기압력 :
|  |  |  | 인식 압력 값 |  | 40 ~ 45 |  | 인식압력 :
|  |  |  | 팁 + 저울 g |  | 480 ~ 580 g |  | 인식 g :
| 12 | 리턴패드 연결 테스트 |  |  |  | 리턴패드 연결하지 않고 확인, E004 Return pad not connected 문구확인
| 13 | 관리자모드 팁 온도 확인 |  |  |  | 관리자 모드에서 TIP TEMP 0~3번 값 (10~30도) 확인
| 14 | 임피던스 확인 |  | FACE TIP 및 지점토 LEVEL 3/ COOLING 7로 100회 샷 검사 | [11 empty] | 진동모드off
| 15 | 핸드피스 버튼 테스트 |  |  |  | 핸드피스 버튼 동작 +,-,진동 버튼 작동 확인 | [9 empty] | XTHERMA 진동 제외
| 16 | 핸드피스 진동 테스트 |  |  |  | 진동 조절 진입, 진동변경, 진동 조절 설정 | [9 empty] | XTHERMA 진동 제외
| 17 | 출력측정 및 출력변화 확인 -팁 지그 연결 후 레벨별 측정 : 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% | [13 empty] | 1. 케이블 흔들면서 출력 변화 확인(진동on) 2. XTHERMA 제외
|  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 25.50~ 34.50 | 34.68~ 46.92 | 56.10~ 75.90 | 75.48~ 102.12 | 97.92~ 132.48 | 121.38~ 164.22 | 142.80~ 193.20 | 175.44~ 237.36 | 208.08~ 281.52 | 241.74~ 327.06
출력테이블 04/11 로 부터 정상 적용
| 18 | 출력측정 및 출력변화 확인 -팁 지그 연결 후 레벨별 측정 : 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 0.5: 샷 감소 확인; 출력측정 및 출력변화 확인 -팁 지그 연결 후 레벨별 측정 : 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 시술 팁 횟수 감소 확인
| 19 | 관리자 모드 확인 1 |  |  |  | 시술매칭 테스트 - IMPEDANCE 확인 (8~10) | [10 empty] | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
| 20 | 관리자 모드 확인 2 |  |  |  | CART TEMP 45도 이상 올라가는 지 확인 | [10 empty] | 30.48~ 38.95 | 40.99~ 52.37 | 66.29~ 84.70 | 88.96~ 113.67 | 115.36~ 147.41 | 142.96~ 182.67 | 171.52~ 219.17 | 206.39~ 263.72 | 224.53~ 286.90 | 256.39~ 327.61 | 20회
| 21 | 관리자 모드 확인 3 |  |  |  | HS_TEMP 확인 (0 ~ 30)
| 22 | 관리자 모드 확인 4 |  |  |  | DAC_REF_V 확인 (2.0275V~2.06848V)
| 23 | 풋스위치 연결 테스트 |  |  |  | 풋스위치 연결 및 인식 확인
에이징
구분 | 순번 | 검사 항목 |  |  |  | 검사 기준 | [6 empty] | P/F | 검사일 | 담당 | 비고
C-1 | 1 | 가스샘 확인 (가스캔 무게 230g 이상 사용) |  |  |  | 가스캔 에이징전 최소 30분전 체결후 무게측정 (230g 이상)
| 2 |  |  |  |  | 에이징 12시간후 무게측정 (전/후 무게차이 20g 이하일것 )
| 3 | 동작 확인 |  |  |  | 전원 on/off 3회 동작점검 및 에러메세지/ UI 확인
2차 공정검사
D-1 | 1 | QC1차 PASS후 채번 입력 |  |  |  | 관리자 모드에서 장비 S/N 입력 후 확인
| 2 | 완조립 검사 |  |  |  | 외관 스크래치 및 성형 이상, 오염, 단차, 이격 확인
| 3 | 라벨링 검사 |  |  |  | UDI라벨, 스티커등 부착 확인
포장(랩)
E-1 | 1 | 외관 검사 |  |  |  | 외관 스크래치, 오염 확인
2
* 비고
부적합
순번 | 불량명/불량현상 |  |  |  |  | 조치내용 | [5 empty] | 발생공정 |  | 발생일 | 조치일 | 수리담당자
1
2
3
4
5

## 10THERMA -핸드피스 공정검사 성적서 (hidden)
공정검사 성적서
A. Assembly(TMD/TMI/TBD/TBI/XM HT25 - )
구분 | 제조 lot |  | 품번코드 | 품명 | 자재 Lot no. | 자재 S/N |  | 작업일 | 담당 |  | 비고
A-1 |  |  | C-10TH-N-EJECTB | Eject Button
|  |  | C-M-16-00100 | Eject Button(Dark Gray)
|  |  | C-10TH-N-SNDVC | Solenoid Valve Cover
|  |  | C-M-16-00100 | Solenoid Valve Cover (Dark Gray)
|  |  | E-10TH-N-HPRELAYBDM | HP_RELAY_B/D_MODULE
|  |  | F-10TH-N-HPMNHN8 | 핸드피스 본체 하네스 8
A-2 |  |  | C-10TH-N-HPMNBDM | HP_MAIN_B/D_MODULE
|  |  | E-10TH-N-HPSOLBDM | HP_SOL_B/D_MODULE
|  |  | F-10TH-N-HPMNHN5 | 핸드피스 본체 하네스 5
완조립
구분 | 순번 | 체크항목 | [5 empty] | P/F | 검사일 | 담당 | 비고
A-3 | 1 | 리니어 가이드 텐션 확인
| 2 | 내부 하네스 체결/정돈 확인 (타이 마감, 완전히 체결되었는지 여부)
| 3 | 솔레노이드 밸브 및 커넥터쪽 누수체크
| 4 | Tilt Button 및 + , - , v 버튼 체크
| 5 | 스크류 체결유무 및 체결상태 (수직체결, 전원 체결 유무)
| 6 | 내부 이물질 검사 (스크류, 타이등)
| 7 | 외관 스크래치 , 오염, 단차, 이격 확인
| 8 | 솔레노이드 밸브 커버 1번 하네스 실리콘 도포 체크
1차 공정 검사
구분 | 순번 | 체크항목 | [5 empty] | P/F | 검사일 | 담당 | 비고
B-1 | 1 | 설정 - ABOUT - 핸드피스 인식 체크
| 2 | 설정 - TIP SUMMART - 핸드피스 가스 동작 체크
| 3 | 관리자 모드 - 초기 압력 설정(핸드피스 아래방향 수직으로 13~15초 동안 +,- 동시클릭)
| 4 | Eye, Face, Body 저울 압력체크
| 5 | Jig사용으로 리턴패드 체크
| 6 | Jig사용으로 진동 체크
| 7 | Jig사용으로 Face, Body 출력 체크
| 8 | Face Tip으로 각 레벨당 5샷 체크
| 9 | 관리자 모드 - IMPEDANCE 체크 (8~10)
Lot-sub no |  |  | F/W | S/N | 향지 | 기타.
부적합
순번 | 불량명 |  |  | 불량현상 |  |  | 발생공정 |  | 발생일 | 조치일 | 담당자
1
2
3
* 비고

## 10THERMA -장비 공정검사 성적서 (hidden)
공정검사 성적서
TMDT25 -
PCB Ver | Main |  |  |  | 핸드피스 | S/N |  |  | UI |  |  | 향지 | UDI
| Sub | [11 empty] | (01)
| LCD Board |  |  |  |  | F/W | [6 empty] | (11)
| Power Relay | [11 empty] | (21)
A. Assembly
구분 | 제조 lot |  | 품번코드 |  | 품명 |  |  | 자재 Lot no. |  | 자재 S/N |  | 작업일 | 담당 |  | 체크
A-1 |  |  | C-10TH-N-MANIFOLDASSY |  | Manifold Ass'y | [9 empty] | Leak test
|  |  | E-10TH-N-SS1HN |  | 센서 1 HARNESS | [9 empty] | Relief Valve
|  |  | E-10TH-N-SS2HN |  | 센서 2 HARNESS | [9 empty] | 압력센스 동작
|  |  | E-10TH-N-SS3HN |  | 센서 3 HARNESS
|  |  | E-10TH-N-SS4HN |  | 센서 4 HARNESS
|  |  | C-10TH-N-SMPS |  | SMPS
A-2 |  |  | C-10TH-N-ACRELAYBDM |  | AC_RELAY Board
|  |  | C-10TH-N-FEEDCONBDM |  | FEED_CON_B/D_MODULE
|  |  | C-10TH-N-LCDBDM |  | LCD Board
|  |  | E-10TH-N-SUBBDM |  | SUB Board
A-3 |  |  | E-10TH-N-RFGM |  | MAIN Board
A-4 |  |  | C-10TH-N-104INCHLCD |  | LCD
|  |  | C-10TH-N-LCDSUBBDM |  | LCD_SUB Board
|  |  | E-10TH-N-SS9HN |  | 센서 9 HARNESS
1차 공정 검사
구분 | 순번 | 체크항목 | [9 empty] | P/F | 검사일 | 담당 | 비고
B-1 | 1 | LCD 내부 이물질 및 기스 확인
| 2 | 내부 하네스 체결/정돈 확인 (타이 마감, 역삽, 완전히 체결되었는지 여부)
| 3 | 외관 스크래치 및 성형 이상, 오염, 단차, 이격 확인
| 4 | 스크류 체결유무 및 체결상태 (수직체결, 전원 체결 유무)
| 5 | LCD Power 보드적용. LCD 전원케이블 연결 부위 - 보드 장착 확인
| 6 | 내/외부 스티커-라벨 부착 확인
| 7 | 진동테스트 및 내부 이물질 검사 (스크류, 타이등)
| 8 | 가스통 미 체결 상태에서 전원 인가. 가스통 없음 에러 확인 / 가스통 체결 후, 에러 문구 없어지는지 확인
| 9 | Cart, Body 온도. Jig 사용 시, 44℃ / 31℃ ±1로 측정되는지 확인
| 10 | Cart 온도센서 - 온도계측기 사용 ±3Cº
| 11 | - 관리자 모드> LEVEL_SENSOR 확인 - 출력 전: 1 / 0 & 출력 후: 0 / 0 - SENSOR_U (LED 1)
| 12 | 레벨스위치 - 가스 결합 시 (샷 진행 전 0 / 1 , 샷 진행 후 1 / 1)
| 13 | 뒷편 메인보드 LED 상태 (ON / OFF 표기) - 0: Board LED ON / 1: Board LED OFF
| 14 | 메인보드 Cal 적용. 메인보드 좌측 상단 ex: 231203-cal* cal 적용 시, Shot 후 Cart_Temp 50℃
| 15 | 센서 3,4 44도, 31도 지그 연결 CAL 적용 후 가스캔 연결 0.935 값 확인)
| 16 | - 모든 항목 검사후 진행 : 가스 배출 후 관리자모드 LEVEL_SENSOR 확인 (배출 후: 1 /1) - SENSOR_U (LED 3)
| 17 | 전원 인가 시 LCD, 스피커 동작. 로고/로딩 화면/메인화면 순으로 진행 확인 - 로딩 중 사운드 (모델명) 확인
| 18 | 펌웨어 버전 확인 |  |  | 최신펌웨어 버전 확인 (UI Ver 확인)
| 19 | Sound Style / Trearment Volume / Volume 음량 조절 및 출력확인. UI 우측 상단 클릭 후 검사 진행
| 20 | 핸드피스 ACTIVE READY 상태에서 스타트 스위치 누른 후 프리 쿨링 소리 및 ACTIVE TREATMENT 확인
| 21 | 핸드피스 팁 인식 동작 확인 |  |  | 팁 체결 후 쿨링 동작 소리, Press OK Button 문구 확인
| 22 | 관리자모드 팁 온도 확인 |  |  | TIP_TEMP 0~3
B-1 | 23 | EYE 0.25 cm2 |  | 대기상태 압력 값 | -2 ~ 0 |  | 대기압력 :
|  |  |  | 인식 압력 값 | 14 ~ 16 |  | 인식압력 :
|  |  |  | 팁 + 저울 g | 110 ~ 130 g |  | 인식 g :
| 24 | FACE 5 cm2 |  | 대기상태 압력 값 | -4 ~ 0 |  | 대기압력 :
|  |  |  | 인식 압력 값 | 36 ~ 42 |  | 인식압력 :
|  |  |  | 팁 + 저울 g | 380 ~ 500 g |  | 인식 g :
| 25 | BODY 20 cm2 |  | 대기상태 압력 값 | -8 ~ 0 |  | 대기압력 :
|  |  |  | 인식 압력 값 | 40 ~ 45 |  | 인식압력 :
|  |  |  | 팁 + 저울 g | 480 ~ 580 g |  | 인식 g :
| 26 | 핸드피스 √/+/- 동작 |  |  | Treatment Level 변경 후, √ 버튼 입력 Level 설정 완료 여부 확인
| 27 | 핸드피스 진동 테스트 |  |  | 진동설정 중 팁을 손으로 눌러 진동 여부 확인
| 28 | 1) 진동 조절 진입 |  |  | √ 버튼 2~3초 누름
| 29 | 2) 진동 변경 |  |  | √ 한번씩 누름
| 30 | 3) 진동 조절 설정 |  |  | √ 버튼 2~3초 누름
| 31 | UI 시술레벨 설정 |  |  | UI 버튼 및 핸드피스 버튼 조작 가능 확인
| 32 | UI 진돌레벨 설정 |  |  | UI 버튼 및 핸드피스 버튼 조작 가능 확인
| 33 | 풋스위치 연결 테스트 |  |  | 풋스위치 연결 및 인식 확인
| 34 | 시술매칭 테스트 |  |  | 관리자모드 IMPEDANCE 확인 ( 8~10 )
| 35 | 리턴패드 연결 테스트-리턴패드 연결하지 않고 확인, E004 Return pad not connected 문구확인
| 36 | 리턴패드 - 핸드피스 결합 후 출력 Jig 통한 리턴패드 인식 확인
| 37 | 관리자 모드> HS_TEMP 확인. (동작범위 0 ~ 30 )
| 38 | 관리자 모드> DAC_REF_V 확인. (2.007 ~ 2.089)
| 39 | 출력 테이블 |  | 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20%
시술 팁 횟수 감소 확인
미국향 제외
| 40 | 장비 S/N 입력 |  |  | 관리자모드> S/N 입력하였는지 확인
B-2 | 41 | 임피던스 확인 |  |  | 리턴패드 부착 및 팁 체결후 접촉 테스트
B-2 | 41 | 임피던스 확인 |  |  | 리턴패드 부착 및 팁 체결후 접촉 테스트
에이징
구분 | 순번 | 검사 항목 |  |  | 검사 기준 | [6 empty] | P/F | 검사일 | 담당 | 비고
C-1 | 1 | 가스샘 확인 (가스캔 무게 230g 이상 사용) |  |  | 가스캔 에이징전 최소 30분전 체결후 무게측정 (230g 이상)
| 2 |  |  |  | 에이징 12시간후 무게측정 (전/후 무게차이 20g 이하일것 )
| 3 | 동작 확인 |  |  | 전원 on/off 3회 동작점검 및 에러메세지/ UI 확인
2차 공정검사
D-1 | 1 | 완조립 검사 |  |  | 외관 스크래치 및 성형 이상, 오염, 단차, 이격 확인
| 2 | 라벨링 검사 |  |  | UDI라벨, 스티커등 부착 확인
| 3 | 향지 확인
포장(랩)
E-1 | 1 | 외관 검사 |  |  | 외관 스크래치, 오염 확인
2
* 비고
부적합
순번 | 불량명/불량현상 |  |  |  | 조치내용 | [5 empty] | 발생공정 |  | 발생일 | 조치일 | 수리담당자
1
2
3
4

## 10THERMA -장비 공정검사 성적서_변경 (hidden)
공정검사 성적서
TMD/TMI/TBD/TBI/XM T25 -
PCB Ver | Main |  |  |  |  | 핸드피스 | S/N |  |  | UI |  |  | 향지 | UDI
| Sub | [12 empty] | (01)
| LCD Board | [5 empty] | F/W | [6 empty] | (11)
| Power Relay | [12 empty] | (21)
A. Assembly
구분 | 제조 lot |  | 품번코드 |  |  | 품명 |  |  | Lot No or S/N |  |  |  | 작업일 | 담당 |  | 체크
A-1 |  |  | C-10TH-N-MANIFOLDASSY |  |  | Manifold Ass'y | [9 empty] | Leak test
|  |  | E-10TH-N-SS1HN |  |  | 센서 1 HARNESS | [9 empty] | Relief Valve
|  |  | E-10TH-N-SS2HN |  |  | 센서 2 HARNESS | [9 empty] | 압력센스 동작
|  |  | E-10TH-N-SS3HN |  |  | 센서 3 HARNESS
|  |  | E-10TH-N-SS4HN |  |  | 센서 4 HARNESS
|  |  | C-10TH-N-SMPS |  |  | SMPS
A-2 |  |  | C-10TH-N-ACRELAYBDM |  |  | AC_RELAY Board
|  |  | C-10TH-N-FEEDCONBDM |  |  | FEED_CON_B/D_MODULE
|  |  | C-10TH-N-LCDBDM |  |  | LCD Board
|  |  | E-10TH-N-SUBBDM |  |  | SUB Board
A-3 |  |  | E-10TH-N-RFGM |  |  | MAIN Board
A-4 |  |  | C-10TH-N-104INCHLCD |  |  | LCD
|  |  | C-10TH-N-LCDSUBBDM |  |  | LCD_SUB Board
|  |  | E-10TH-N-SS9HN |  |  | 센서 9 HARNESS
1차 공정 검사
구분 | 순번 | 체크항목 | [10 empty] | P/F | 검사일 | 담당 | 비고
B-1 | 1 | LCD 이물 및 오염, 기스 확인
| 2 | 내부 하네스 체결, 정돈 확인 (타이 마감, 역삽, 컨넥터 종류 완전히 체결 되었는지 여부)
| 3 | 외관 스크래치 및 성형 이상, 오염, 단차, 이격 확인
| 4 | 스크류 체결유무 및 체결 상태 (수직 체결, 전원 체결 유무, 스크류 마모 상태)
| 5 | LCD Power 보드적용. LCD 전원케이블 연결 부위 - 보드 장착 확인
| 6 | 내/외부 스티커-라벨 부착 확인
| 7 | 진동테스트 및 내부 이물질 검사 (스크류, 타이등)
| 8 | 가스통 미 체결 상태에서 전원 인가 후 가스통 없음 에러 확인 - 가스통 체결 후 에러 문구 없어지는지 확인
| 9 | 전원 ON 후 22T3버전으로 메인만 업데이트 진행
| 10 | 메인보드 Cal 적용 - 센서 3,4번에 44도,31도 지그 연결. Cal 적용 후 통신창에서 0.935 값 확인
| 11 | Cart에 온도센서 계측기 연결 후 관리자모드 Cart Temp 50도 까지 상승 확인 (온도계측기 편차범위 +,-3도) | [13 empty] | Max:
| 12 | 관리자모드에서 LEVEL SENSOR 확인 (가스 찼을 때 0, 가스 없을 때 1)
| 13 | 뒷면 메인보드 LED 상태 ON/OFF 확인 (가스 찼을 때 초록색 LED ON)
| 14 | 장비 OFF 후 핸드피스 연결
| 15 | PSoC TEST 지그 케이블을 메인보드에 연결하고 RF 케이블도 연결 후 장비 ON ( 지그 케이블 방향 확인 )
| 16 | PSoC 실행 FILE LOAD - 프로그램 다운 완료 후 테라펌 실행 (완료 후 가스 체결)
| 17 | 임피던스 확인 |  | CAL 지그 메인보드에 연결 후 페이스팁 임피던스 값 3회 확인( 750 이하) | [5 empty] | 측정값
| 18 |  |  | 아이팁 리턴패드 부착 후 임피던스 값 3회 확인 (1500 이하)
B-2 | 1 | 펌웨어 버전 확인 |  | ABOUT에서 MAIN : RF_T_F/ 확인 후 최신 버전으로 펌웨어(관리자모드에서 비번)
| 2 | 핸드피스 국내, 해외, 미국 등 향지 확인 후 핸드피스 TMSY01, 02, 03으로 변경(관리자모드에서 비번)
| 3 | 전원 ON 후 LCD(이물, 화면 노이즈, 불량화소), 스피커 사운드, 로고, 로딩 화면, 메인화면 순으로 진행확인
| 4 | 가스통 체결 후 가스통 인식 유, 무 메시지 확인
| 5 | 가스 ON/OFF 밸브 가스배출 정상 작동 확인
| 6 | 펌웨어 버전 확인 - 최신펌웨어 버전 확인 (ABOUT에서 장비 정보 확인)
| 7 | 관리자모드에서 핸드피스 타입, 버전, 나라별 식별 코드 확인
| 8 | MAIM VOLUME / Trearment Volume에서 스피커 잡음, 떨림 등 확인
| 9 | 핸드피스 팁체결 전 TIP SUMMARY에 들어가 (NO TIP) 터치하여 가스 나올 때 까지 확인
B-2 | 10 | 핸드피스 팁 인식동작 확인(팁 체결 후 쿨링 동작 소리 및 Press OK Button 문구 확인)
| 11 | EYE TIP, FACE TIP, BODY TIP을 차례로 체결 하여 성적서 대로 대기상태 압력, 인식 압력, 저울 인식값 작성
| 11-1 | EYE 0.25 cm2 |  | 대기상태 압력 값 |  | -2 ~ 0 |  | 대기압력 :
|  |  |  | 인식 압력 값 |  | 14 ~ 16 |  | 인식압력 :
|  |  |  | 팁 + 저울 g |  | 110 ~ 130 g |  | 인식 g :
| 11-2 | FACE 5 cm2 |  | 대기상태 압력 값 |  | -4 ~ 0 |  | 대기압력 :
|  |  |  | 인식 압력 값 |  | 36 ~ 42 |  | 인식압력 :
|  |  |  | 팁 + 저울 g |  | 380 ~ 500 g |  | 인식 g :
| 11-3 | BODY 20 cm2 |  | 대기상태 압력 값 |  | -8 ~ 0 |  | 대기압력 :
|  |  |  | 인식 압력 값 |  | 40 ~ 45 |  | 인식압력 :
|  |  |  | 팁 + 저울 g |  | 480 ~ 580 g |  | 인식 g :
| 12 | 리턴패드 연결 테스트 |  |  |  | 리턴패드 연결하지 않고 확인, E004 Return pad not connected 문구확인
| 13 | 관리자모드 팁 온도 확인 |  |  |  | 관리자 모드에서 TIP TEMP 0~3번 값 (10~30도) 확인
| 14 | 임피던스 확인 |  | FACE TIP 체결 및 지점토에 리턴패드 연결후 LEVEL 3/ COOLING 7로 100회 샷 검사(진동모드 끄고)
| 15 | 핸드피스 버튼 테스트 |  |  |  | 핸드피스 버튼 동작 +,-,진동 버튼 작동 확인 | [9 empty] | XTHERMA 진동 제외
| 16 | 핸드피스 진동 테스트 |  |  |  | 진동 조절 진입, 진동변경, 진동 조절 설정 | [9 empty] | XTHERMA 진동 제외
| 17 | 출력 테스트 |  |  |  | 팁 지그 연결 후 출력 테이블 참고하여 테스트 진행(0.5 ~ 9레벨까지)
| 17-1 | 출력 테이블 |  |  |  | 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% | [9 empty] | XTHERMA 제외
|  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 30.48~ 38.95 | 40.99~ 52.37 | 66.29~ 84.70 | 88.96~ 113.67 | 115.36~ 147.41 | 142.96~ 182.67 | 171.52~ 219.17 | 206.39~ 263.72 | 224.53~ 286.90 | 256.39~ 327.61
| 18 | 출력 테이블 0.5: 출력변화 테스트; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 9LEVEL 에서 진동 모드로 샷 20회 - 케이블 흔들면서 출력 변화 확인 |  |  |  |  | XTHERMA 진동 제외
| 19 | 출력 테이블 0.5: 샷 감소 확인; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 시술 팁 횟수 감소 확인
| 20 | 출력 테이블 0.5: 관리자 모드 확인 1; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 시술매칭 테스트 - IMPEDANCE 확인 (8~10)
| 21 | 출력 테이블 0.5: 관리자 모드 확인 2; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: CART TEMP 45도 이상 올라가는 지 확인
| 22 | 출력 테이블 0.5: 관리자 모드 확인 3; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: HS_TEMP 확인 (0 ~ 30)
| 23 | 출력 테이블 0.5: 관리자 모드 확인 4; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: DAC_REF_V 확인 (2.007~2.089)
| 24 | 출력 테이블 0.5: 관리자 모드 확인 5; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: LEVEL SENSOR 확인 (가스 찼을 때 0, 가스 없을 때 1)
| 25 | 출력 테이블 0.5: 가스충진여부 확인; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 뒷면 메인보드 LED 상태 ON/OFF 확인 (가스 찼을 때 초록색 LED ON)
| 26 | 출력 테이블 0.5: 풋스위치 연결 테스트; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 풋스위치 연결 및 인식 확인
에이징
구분 | 순번 | 출력 테이블 0.5: 검사 항목; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 검사 기준 |  | P/F | 검사일 | 담당 | 비고
C-1 | 1 | 출력 테이블 0.5: 가스샘 확인 (가스캔 무게 230g 이상 사용); 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 가스캔 에이징전 최소 30분전 체결후 무게측정 (230g 이상)
| 2 | 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 에이징 12시간후 무게측정 (전/후 무게차이 20g 이하일것 )
| 3 | 출력 테이블 0.5: 동작 확인; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 전원 on/off 3회 동작점검 및 에러메세지/ UI 확인
2차 공정검사
D-1 | 1 | 출력 테이블 0.5: QC1차 PASS후 채번 입력; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 관리자 모드에서 장비 S/N 입력 후 확인 (비번입력) (ex : 0317 TMD25C111)
| 2 | 출력 테이블 0.5: 완조립 검사; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 외관 스크래치 및 성형 이상, 오염, 단차, 이격 확인
| 3 | 출력 테이블 0.5: 라벨링 검사; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: UDI라벨, 스티커등 부착 확인
포장(랩)
E-1 | 1 | 출력 테이블 0.5: 외관 검사; 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 외관 스크래치, 오염 확인
2
* 비고
부적합
순번 | 불량명/불량현상 | 출력 테스트 진행 시, 출력 값(J) 이상유무 판단, 레벨 별 ±20% 4: 조치내용 | 발생공정 |  | 발생일 | 조치일 | 수리담당자
1
2
3
4

## 팁-아이팁 도통검사 (hidden)
문서번호 |  | 임시 | 작업표준서 |  | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승인
개정번호 |  | 0
제/개정일자 |  | 2023.04.14
원/부자재 |  |  | 작 업 내 용 |  | 작업방법
준 비 작 업
| 1. 조립된 팁 |  |  |  | 1. 디지털 멀티미터기를 저항 측정으로 셋팅.
| 2. 디지털 멀티미터기 |  |  |  | 2. 팁은 안정하게 안착 한다.
3. 측정위치1,측정위치2를 각각 측정하여
양품/불량 판정 진행.
본 작 업
관리항목 및 검사기준
제조 설비 및 검사기기 |  |  |  |  | 1. 양품/불량 판정 기준 확인.
1. 육안검사
2. 멀티미터 검사
|  |  | 마 무 리 작 업 |  | 비 고
작업자 |  | ( 1 ) 명 |  | * 주변 청소 후 정리 정돈
관리자 |  | ( 1 ) 명