## 완제품 검사성적서
|  |  | 완제품 검사성적서 (Final Inspection Report) | [5 empty] | 작성 Authored |  |  | 검토 Review |  | 승인 Approval
▣ 정보 (Information)
검사일자 (Inspection Date) |  |  |  |  | 년(Y) 월(M) 일(D) |  | 모델명 (Model Name)
검사자 (Inspector) | [6 empty] | 품번 (Part Number)
제품명 (Product Name) | [6 empty] | 본체 S/N (Main Unit S/N)
소프트웨어 (Software) | [6 empty] | Hand Piece S/N
▣ 검사 계측기 관리번호 ( Inspection Equipment Management Number)
내전압 시험기 (Withstanding Voltage Tester) |  |  |  |  | TT-T-008 |  | 누설 전류 시험기 (Leakage Current Tester) |  |  |  | TT-T-063
접지저항계 (Ground Resistance Tester) |  |  |  |  | TT-T-001 |  | 디지털 멀티미터 (Digital Multimeter) |  |  |  | TT-T-047
파형측정기 (Waveform Analyzer) |  |  |  |  | TT-T-005 |  | 교류 전원 공급기 (AC Power Supply) |  |  |  | TT-T-039
교류 전력계 (AC Power Meter) |  |  |  |  | TT-T-011 |  | 복사온도계 (Infrared Thermometer) |  |  |  | TT-T-009
부하저항 (Resistor) |  |  |  |  | TT-T-017~TT-T-023 |  | 푸쉬풀 게이지 (Push-Pull Gauge) |  |  |  | TT-T-026
저울 (Scale) |  |  |  |  | TT-T-037
▣ 최 종 판 정 (Final Judgment)
특이 사항 (Remarks) | [10 empty] | 최 종 판 정 (Final Judgment)
※ 기타 시험항목 : 품목 허가증 시험기준 및 방법에 따르며 시스템 관련활동으로 보증함. ※ Additional Test Items: Tests shall be conducted in accordance with the criteria and methods specified in the product license, and are assured through system-related activities.
▣ 검 사 항 목 (Inspection Items)
1. 전기 기계적 안전성 검사 (Electrical and Mechanical Safety Inspection)
No | 검사항목 Inspection item | 검사 기준 Inspection criteria | [5 empty] | 측정치 Measured Value |  | 판정 Judgment |  |  | 검사 도구 Inspection tool |  | 비고 Remarks
1 | 내전압 Withstanding Voltage | 1,500V |  | 1분동안 절연이 파괴되지 않아야 한다. Insulation must not break down for 1 minute. | [5 empty] | P | F |  | 내전압 시험기 Withstanding Voltage Tester
3,000V
4,000V
2 | 누설 전류 Leakage Current | 접지 Ground |  | 정상상태 : 5㎃ 이하 Normal: ≤ 5 ㎃ |  |  |  |  | μA | P | F |  | 누설전류시험기 Leakage Current Tester 교류 전원 공급기 AC Power Supply 디지털 멀티미터 Digital Multimeter
|  |  |  | 단일고장상태 : 10㎃ 이하 Single Fault: ≤ 10 ㎃ |  |  |  |  | μA
|  | 외장 Enclosure |  | 정상상태 : 0.1㎃ 이하 Normal: ≤ 0.1 ㎃ |  |  |  |  | μA | P | F
|  |  |  | 단일고장상태 : 0.5㎃ 이하 Single Fault: ≤ 0.5 ㎃ |  |  |  |  | μA
|  | 환자 Patient |  | 정상상태(d.c.) : 0.01㎃ 이하 Normal (d.c.): ≤ 0.01 ㎃ |  |  |  |  | μA | P | F
|  |  |  | 단일고장상태(d.c.) : 0.05㎃ 이하 Single Fault (d.c.): ≤ 0.05㎃ |  |  |  |  | μA
|  |  |  | 정상상태(a.c.) : 0.1㎃ 이하 Normal (a.c.): ≤ 0.1 ㎃ |  |  |  |  | μA
|  |  |  | 단일고장상태(a.c.) : 0.5㎃ 이하 Single Fault (a.c.): ≤ 0.5 ㎃ |  |  |  |  | μA
3 | 접지저항 | 전원소켓의 보호 접지점과 보호 접지한 모든 접촉가능 금속부와의 사이의 임피던스가 0.1Ω 이하일 것 Impedance between the protective ground terminal and all accessible metal parts must be ≤ 0.1 Ω. | [6 empty] | Ω | P | F |  | 접지저항계 Ground Resistance Tester
4 | 전원입력 Power Input | 공급 전압 264V / 60Hz 운전 조건에서 소비 전력이 기준치(600VA) 이하로 나와야 한다. Power consumption must be maintained below the specified limit (600VA) under the operating condition of 264V / 60Hz supply voltage. | [6 empty] | VA | P | F |  | 교류 전력계 AC Power Meter 교류 전원 공급기 AC Power Supply
5 | 전원변동 Power Variation | 정격 입력 전압 AC 100V~240V ±10%, 50/60Hz 조건에서 제품이 정상동작해야 한다. The product shall operate normally under the rated input voltage of AC 100 V–240 V ±10%, 50/60 Hz. |  |  |  | AC 90V / 50Hz |  |  |  | P | F
[6 empty] | AC 90V / 60Hz |  |  |  | P | F
[6 empty] | AC 264V / 50Hz |  |  |  | P | F
[6 empty] | AC 264V / 60Hz |  |  |  | P | F
2. 성능 검사
No | 검사항목 Inspection item | 검사 기준 Inspection criteria | [5 empty] | 측정치 Measured Value |  | 판정 Judgment |  |  | 검사 도구 Inspection tool |  | 비고 Remarks
1 | 주파수의 정확도 Frequency Accuracy | 주파수의 정확도는 6.78 MHz ± 2% 이내이어야 한다. Frequency accuracy must be within 6.78 MHz ± 2%. | [5 empty] | ㎒ |  | P | F |  | 파형측정기 Waveform Analyzer
2 | 임피던스 Impedance | 임피던스는 75 Ω ~ 400 Ω 이내이어야 한다. Impedance must be within 75 Ω ~ 400 Ω. | [7 empty] | P | F |  | 부하저항 Resistor
3 | 출력의 정확도 Output Accuracy | TMFT5.0 전극 레벨 (0.5 ~ 9.0) 설정 출력은 기준(부속서 A) 값의 ±20% 이내이어야 한다. Output for TMFT5.0 electrode level (0.5 ~ 9.0) must be within ±20% of the standard value (Appendix A). | [5 empty] | 부속서 A 참조 Refer to Appendix A |  | P | F |  | 파형 측정기 Waveform Analyzer
|  | TMFT5.0 전극 0.5 레벨 출력 시간은 1 shot / 기준(부속서 A) 값 ±5% 이내이어야 한다. The output time for TMFT5.0 electrode level 0.5 must be within ±5% of the standard value (Appendix A) for one shot. | [7 empty] | P | F
4 | 출력 제한 Output Limitation | 전극에 설정된 샷 카운터 소진 후 RF가 출력되지 않아야 한다. RF output must stop when the electrode’s shot counter is depleted. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
5 | 온도저감기능 Temperature Reduction Function | 40 ℃ 이하이어야 한다. Temperature must not exceed 40 ℃. | [5 empty] | ℃ |  | P | F |  | 복사 온도계 Infrared Thermometer
6 | 압력 Pressure | 압력이 2.7 N 이상이어야 한다. Pressure must be 2.7 N or higher. | [5 empty] | N |  | P | F |  | 푸쉬풀 게이지 Push-Pull Gauge
7 | 안전 장치 Safety Features | 퓨즈 Fuse |  | 퓨즈를 갖추어 과전류에 대한 보호 장치를 갖추어야 한다. Must be installed to protect against overcurrent. | [5 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
|  | 이중 출력 안전 Dual Output Safety |  | 풋 스위치 장착 시 핸드피스 출력 스위치가 동작하지 않아야 한다. The handpiece output switch must not operate when the foot switch is connected. | [5 empty] | P | F
|  | RF 출력 중지 기능 RF Output Interruption Function |  | 전극이 핸드피스로부터 분리 시, RF 출력이 중지되어야 한다. RF output must cease when the electrode is disconnected from the handpiece. | [5 empty] | P | F
|  |  |  | 리턴패드 이탈 시, RF 출력이 중지되어야 한다. RF output must cease when the return pad is detached | [5 empty] | P | F
|  |  |  | 피부 접촉면에서 전극이 떨어질 시, RF 출력이 중지되어야 한다. RF output must cease when the electrode loses contact with the skin. | [5 empty] | P | F
3. 외관검사
No | 검사항목 Inspection item | 검사 기준 Inspection criteria | [7 empty] | 판정 Judgment |  |  | 검사 도구 Inspection tool |  | 비고 Remarks
1 | 스크래치, 찍힘 등 Scratches, Dents, etc. | 제품 및 핸드피스, LCD 표면 상태의 외관 검사 기준은 수입검사지침서 (TT-IQ-008)에 따른다. Verify the appearance of the product, handpiece, and LCD surface according to the TT-IQ-008 guideline. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
2 | 조립 Assembly | 단차, 오조립, 부품 누락이 없어야 한다. Misalignment, improper assembly, and missing parts must not be present. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
3 | 라벨 Label | 정해진 위치에 라벨 (SD 카드, USB, 강제 행동표지, 전원 스위치, 의료기기표준코드, A/S 안내 (국내용 해당), 퓨즈, 풋스위치))이 부착되어 있어야 한다. Labels (SD card, USB, mandatory action signs, power switch, medical device standard code, A/S guide (for domestic use), fuse, foot switch) must be affixed in the designated positions. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
4. 기능검사
No | 검사항목 Inspection item | 검사 기준 Inspection criteria | [7 empty] | 판정 Judgment |  |  | 검사 도구 Inspection tool |  | 비고 Remarks
1 | 부팅 Booting | 로고 및 음성이 출력되고 정상적으로 시작 화면으로 전환되어야 한다. The logo and sound must be displayed, and the device must transition properly to the home screen. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
2 | 버튼 Button | 버튼 동작에 이상이 없어야 한다. Button operation must be free of malfunctions. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
3 | 오디오 Audio | 스피커 출력에 이상이 없어야 한다. The speaker output must function without abnormalities. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
4 | 화면 Screen | 화면이 정상적으로 출력되어야 하며 노이즈가 없어야 한다. The screen must display properly without any noise. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
5 | LED | LED가 점등되어야 한다. The LED must illuminate. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
6 | 외부장치 External Devices | SD Card 및 USB 장치가 정상적으로 인식되어야 한다 SD Card and USB devices must be recognized properly. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
7 | 가스 누출 Gas Leakage | 가스 누출이 되지 않아야 한다. There must be no gas leakage. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
8 | 소프트웨어버전 Software Version | 최종버전과 일치할 것 | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
9 | 설정값 Setting Value | 사양별 설정값이 기준과 일치하여야 한다. The setting values must align with the specifications. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
10 | 터치 Touch | 터치 동작에 이상이 없을 것. The touch operation must function without abnormalities. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
11 | 가스 캔 인식 Gas Can Recognition | 가스 캔 체결 상태에 대하여 체크되어야 한다. Verify if there is a change in value when the screen is touched. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
12 | 가스 배기 Gas Exhaust | 가스 강제 배기 시 가스가 분출되어야 한다. Gas must be discharged during forced gas exhaust. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
13 | Tip 인식 Tip Recognition | Tip 연결 시 정상적으로 인식되어야 한다. The tip must be properly recognized upon connection. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
14 | 리턴패드 인식 Return Pad Recognition | 리턴패드 연결 상태에 대하여 체크되어야 한다. The connection status of the return pad must be checked. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
15 | 진동 Vibration | 진동이 발생되어야 한다. Vibration must occur. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection |  | ※TMSY02(미국향) 제외 ※ Excludes TMSY02 (FDA)
16 | 압력센서 동작 Pressure Sensor Operation | 가스 배출 전 Before gas release |  | Body, Cart 압력값이 8bar 이하이어야 한다. The Body and Cart pressure must be ≤ 8 bar. | [5 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
|  | 가스 배출 후 After gas release |  | Body, Cart 압력값이 0.2bar 이하이어야 한다. The Body and Cart pressure must be ≤ 0.2 bar. | [5 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
17 | HS 온도 HS Temperature | HS_Temp가 0~30도 이내이어야 한다. HS_Temp must be within the range of 0–30°C. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
18 | DAC_REF 전압 DAC_REF Voltage | 2.0275V~2.06848V 이내이어야 한다. It must be within the range of 2.0275V to 2.06848V. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
19 | TIP 온도 센서 TIP Temperature Sensor | 온도 센서 4개소 모두 인식되고 10~30도 이내이어야 한다. All four temperature sensors must be recognized, and the temperature must be within the range of 10–30°C. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
20 | Tip압력 Tip Pressure | Tip 종류별 압력 기준값 이내에서 인식되어야 한다. The Tip must be recognized within the pressure standard range for each type. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
21 | Impeadance | Impedance값이 8~11 이내이어야 한다. The Impedance value must be within the range of 8–11. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
22 | Impeadance 매칭 | Eye Tip을 체결한 후 신체에 접촉했을 때, 임피던스 매칭에 이상이 없어야 한다. After securing the Eye Tip, there should be no impedance mismatch when in contact with the human body. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection
23 | 풋 스위치 foot switch | 풋 스위치로 제어가 되어야 한다. Control must be enabled using the foot switch. | [7 empty] | P | F |  | 육안 Visual Inspection

## 출력 Table (hidden)
검사일 | [5 empty] | 장비 일련번호
▣ 정격출력의 정확도 시혐 Table1 참조
시험방법 :
적합여부는 500Ω, 1㏀의 부하저항을 사용하여 정격출력을 측정한다.
시험 방법은 오실로스코프로 RMS Voltage를 측정하여 출력 계산식 W=V2/R을 적용하여 계산한 값을 확인한다.
a)부하저항 500Ω의 경우
★ 정격출력 설정치의 ±20% 이내일 것
LEVEL | Output Power (정격출력) | [8 empty] | 판 정 |  | 비 고
| RF 기준값(W) | RF 측정값(W) | RMS기준값(V) | RMS측정(V) | 기준값(㎃) | 측정값(㎃) | 출력 정확도 | 전압 정확도 | 전류 정확도
1 Level | 28.8 | 29.282 | 120 | 121 | 240 | 241 | -1.674% | -0.8333% | -0.4167% | P | F
2 Level | 33.8 | 33.282 | 130 | 129 | 260 | 260.2 | 1.533% | 0.7692% | -0.07692%
3 Level | 36.5 | 35.912 | 135 | 134 | 270.4 | 270.5 | 1.611% | 0.7407% | -0.03698%
4 Level | 42.1 | 42.05 | 145 | 145 | 290.3 | 298 | 0.1188% | 0% | -2.652%
5 Level | 48.1 | 47.432 | 155 | 154 | 310.3 | 310.5 | 1.389% | 0.6452% | -0.06445%
6 Level | 51.2 | 50.562 | 160 | 159 | 320 | 319.5 | 1.246% | 0.625% | 0.1562%
7 Level | 54.5 | 55.112 | 165 | 166 | 330.3 | 330.2 | -1.123% | -0.6061% | 0.03028%
8 Level | 57.8 | 58.482 | 170 | 171 | 340 | 340.3 | -1.18% | -0.5882% | -0.08824%
9 Level | 64.8 | 64.082 | 180 | 179 | 360 | 360.3 | 1.108% | 0.5556% | -0.08333%
10 Level | 72.2 | 71.442 | 190 | 189 | 380 | 381 | 1.05% | 0.5263% | -0.2632%
b) 부하저항 1㏀의 경우
★ 정격출력 설정치의 ±20% 이내일 것
LEVEL | Output Power (정격출력) | [8 empty] | 판 정 |  | 비 고
| RF 기준값(W) | RF 측정값(W) | RMS기준값(V) | RMS측정(V) | 기준값(㎃) | 측정값(㎃) | 출력 정확도 | 전압 정확도 | 전류 정확도
1 Level | 32.4 | 32.4 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0% | 0% | 0% | P | F
2 Level | 36.1 | 36.481 | 190 | 191 | 190 | 191 | -1.055% | -0.5263% | -0.5263%
3 Level | 40 | 40.401 | 200 | 201 | 200 | 201 | -1.003% | -0.5% | -0.5%
4 Level | 42 | 42.436 | 205 | 206 | 204 | 204.5 | -1.038% | -0.4878% | -0.2451%
5 Level | 44.1 | 44.521 | 210 | 211 | 210 | 211 | -0.9546% | -0.4762% | -0.4762%
6 Level | 46.2 | 46.656 | 215 | 216 | 214.9 | 215 | -0.987% | -0.4651% | -0.04653%
7 Level | 48.4 | 48.841 | 220 | 221 | 220 | 220.5 | -0.9112% | -0.4545% | -0.2273%
8 Level | 52.9 | 52.7621 | 230 | 229.7 | 230 | 230.5 | 0.2607% | 0.1304% | -0.2174%
9 Level | 57.6 | 57.3603 | 240 | 239.5 | 240 | 242 | 0.4162% | 0.2083% | -0.8333%
10 Level | 62.5 | 62.2503 | 250 | 249.5 | 250 | 251 | 0.3996% | 0.2% | -0.4%

## DropDown (hidden)
국가 설정
Korea
Global

## Data
▣ Measurement Data
1. 출력 레벨 정확도 (Output Level Accuracy)
1) TMSY01
| 출력레벨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9
| 기준값(W) | 25 | 34 | 45 | 55 | 64 | 74 | 84 | 96 | 109 | 119 | 131 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
측정값(W)
오차율(%)
2) TMSY02/TMSY03
| 출력레벨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9
| 기준값(W) | 25 | 34 | 45 | 55 | 64 | 74 | 84 | 96 | 109 | 119 | 131 | 143 | 158 | 172 | 189 | 204 | 220 | 237
측정값(W)
오차율(%)